| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, nörostimülatörün verdiği düşük voltajdaki elektrik akımını beyinde hedeflenen bölgeye ulaştırmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün platinum/iridium’dan yapılmış olmalıdır. - Ürünün kontak uzunlukları 1,5 mm olmalıdır. - Ürünün kontak arası uzunlukları 0,5 ve 1,5 mm seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürün; - En az 4 sıra ve en az 4 aktif kontağa sahip olan yönlendirelebilir olmayan, - 1-3-3-1 yerleşimli 4 sıra ve 8 adet aktif kontağa sahip olan yönlendirelebilir olan tiplerinden herhangi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün belirli koşullar altında tüm vücut MR görüntülemeye uyumlu olmalıdır. - Ürünün yönlendirelebilir olan tipinde; - 3 kontaklı sırada ve 120⁰ açılarla akım gönderecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. - İstenildiğinde yönlendirelebilir stimülasyondan çıkarılarak geleneksel stimülasyon modu ile kullanılabilmelidir - Verilen akım hassas şekilde hastaya özgü olarak ayarlanabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası ve teknik özellikleri belirtilmelidir. - Ürün ve aksesuarları için saklama koşulu 57˚C üzeri ve -34˚C altı olmamalıdır. - Ürün kullanıldıktan (çıkarıldıktan) sonra tekrar sterilize edilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır. |