| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, hastanın BOS sıvısından örnek alınması ve ilaç verilebilmesi amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün; - Drenaj rezervuarı (ommaya tip) veya - Drenaj rezervuarı ve ventrikül kateteri birlikte olan türlerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Drenaj rezervuarı olan türünde; - 1 adet Drenaj Rezarvuarı (ommaya tip) olmalıdır. - Drenaj rezervuarı ve ventrikül kateteri birlikte olan türünde; - 1 adet Drenaj Rezarvuarı, - 1adet silikondan üretilmiş en az 2 cm uzunluğunda, iç çapı 1.2-1.5 mm, dış çapı 2.1-3.0 mm olan ventriküler kateter olmalı, - 1 adet paslanmaz çelikten üretilmiş kılavuz tel bulunmalıdır. - Ürünün rezervuarının sıvı hacmi en az 0,1 ml olmalıdır. - Ürünün konnektörünün iç çapı en fazla 1,4 mm, dış çapı ise en fazla 2,7 mm olmalıdır. - Ürünlerin rezervuar çapı en fazla 3 cm, kenarlıklar dahil rezervuar dış çapı en fazla 4cm, yüksekliği en fazla 1.2 cm’den fazla olmamalıdır. - Ürünün rezervuarı Flat-bottom veya Burr Hole tasarımda üretilmiş olmalıdır. - Ürünün ventriküler kateteri 3cm’den fazla ise radyoopak işaretler olmalı veya kateterin tümüne radyoopak madde emdirilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün, çift kat steril pakette olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |