| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, epidural aralığa yerleştirilerek nörostimülatörün verdiği düşük voltajdaki/amperdeki elektrik akımını hedeflenen bölgeye ulaştırmak için tasarlanmış spinal kord stimülasyonu tedavisinde kullanılan nörostimülatör sisteminin bir parçası olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; perkütan veya cerrahi laminektomi yöntemiyle yerleştirilebilen elektrod seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürün elektrodları platinum/iridium ve bağlantı tespitleri poliüretandan yapılmış olmalıdır. - Ürün kablo uzunluğu en az 30 cm en fazla 110 cm olmalıdır. - Perkütan seçeneği için; - Çapı en fazla 1,4 mm olmalıdır. - En az 4 stimülasyon kontağı bulunmalıdır. - Cerrahi seçeneği için; - Cerrahi elektrodunun uzunluğu en az 45 mm, genişliği en az 8 mm, kalınlığı en az 2 mm olmalıdır. - En az 8 stimülasyon kontağı bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, kaymaması ve sabitlenmesi için sabitleyici veya anchor ile kullanılabilir özellikte olmalıdır. - Ürün seti içerisinde en az aşağıda belirtilen komponentler bulunmalı veya bu ürünler ayrı olarak teslim edilmelidir. - SCS Lead (perkütan veya cerrahi) - Tesbit edici (sabitleyici veya anchor) - Tünelleme aracı - Tornavida - Perkütan girişim iğnesi (touchy iğne) (SCS Perkütan Lead Seti içerisinde bulunmalıdır.) |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık steril olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası ve teknik özellikleri belirtilmelidir. |