| ## SMT Temel İşlevi: | - Ventiküler/Lomber bölgedeki BOS’un peritona aktarılması işleminde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Şant ve Peritoneal katater önceden birleştirilmiş olmalıdır. - Şant dairesel gövdeli ve contoured tabanlı olmalıdır. Gövdesi tıkanma, yapışma, deformasyon ve enfeksiyon riskini en aza indirgeyen polysulphone’den imal edilmiş olmalıdır. - Şantın iç mekanizması tıkanma riskini en aza indirgeyen yapıda olmalı. Giriş ve çıkış konnektörleri titanyum grade-2’ den imal edilmiş olmalıdır. - Şant’ın 14mm çapında dairesel yan yüzeyi bulunmalıdır. Şant’ın gövde uzunluğu 19 mm (konektörler dahil 31mm), yüksekliği 4.6mm olmalıdır. - Şantın proximal uç girişinde sentetik yakut top ve yarım daire şeklinde yaylı valf mekanizması bulunmalıdır. - Ventriküler kateterin her 5 cm de bir üzerinde tantalum işaretleme olmalı ve uzunluğu 23cm, iç çapı 1.3mm, dış çapı 2.5mm olmalı ve kolay yerleştirmeyi sağlayan paslanmaz çelikten stylet’i olmalıdır. - Ventriküler kataterin uç kısmından başlayarak, üzerinde mesafe tayinini sağlayan, her 5cm aralıkta 3 adet radyopak işaret bulunmalı, 16mm mesafeye kadar 4 sıralı, çapraz yerleştirilmiş en az 20 delik olmalıdır. - Ventriküler katater’in silikondan yapılmış, non-travmatik tam daire şeklinde, burr deliğinin üstünü tam kapatan, kırılmayı (kink) olmasını engelleyen, üzerinde sabitlemek sütur deliği olan klipi bulunmalıdır. - Peritoneal kataterin uzunluğu en az 110 cm, iç çapı en az 1.1mm, dış çapı 2.5mm olmalı, uç kısmından 23mm mesafeye kadar 4 sıralı, çapraz yerleştirilmiş en az 20 delik olmalıdır. - Yetişkin ve pediatrik kullanım için tek alternatif olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Şant en az 3 ayrı basınç seviyesinde; - 10-50 düşük, - 55-110 orta, - 115-180 yüksek basınç aralıklarında çalışmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - 1,5 Tesla MRI ve CT uyumlu olmalıdır. - Ayar mekanizması olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril, çift paketli ve tek koruyucu karton kutu içinde olmalıdır. - Ürün Etilen Oksit (EO) ile steril edilmiş olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. - Ürün üretim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. |