SMT2364-ŞANT(SHUNT), LUMBOPERİTONEAL, PROGRAMLANABİLİR, TEK LOMBER PARÇA, REVİZYON
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün sadece revizyon ameliyatlarında Lomber bölgedeki BOS’un valfe iletilmesine yardım amaçlı kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün baryum emili silikon elastomerden yapılmış olmalıdır.

	

	Teknik Özellikleri: 


	3. Ürün içerisinde; 
a. 1 adet en az 50 cm uzunluğunda iç çapı en az 0,7 mm, dış çapı en az 1,5 mm olan kapalı uçlu kateter olmalıdır.
b. 1 adet 14G Huber uçlu Toughy iğnesi bulunmalı veya ayrı olarak verilmelidir.
c. En az 1 (bir) adet fiksasyon aparatı bulunmalıdır. Paket içerisinde fiksasyon aparatı bulunmaması halinde kateter cilde sabitlenecek yapıda olmalıdır.
d.  1 (bir) adet konnektör bulunmalıdır.
e. 1 adet Guidewire olmalıdır.
4. Kateterin ucunda, en az 0,3 cm mesafe içerisinde, kateter çevresinde yeterli drenaj sağlayacak delikler bulunmalıdır.
5. Kateterin ucundan en az 3 cm uzaklıkta ve   5 cm aralıklı en az 3 adet uzunluk işareti bulunmalıdır.
6. Ürün direkt grafilerde görülebilir yapıda olmalıdır.
7. Ürün lateks içermemelidir.
8. Ürün MRI ve CT uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün steril ve çift paketli olmalıdır.
10. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
11. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
12. Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır.
13. Yüklenici firma ürün için uygun basınç ayarlama cihazlarını, ürün hastaya takıldıktan ve basınç ayarlama işlemi tamamlanana kadar mülkiyeti firmada kalmak koşulu ile talep eden kuruma bırakmalıdır.
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