SMT2367-ŞANT (SHUNT), SYRİNGOPERİTONEAL (T TÜP)
	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: _GoBack]Ürün Hidrosefali (hidromyeli) tedavisinde kullanılır olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün baryum emili silikon elastomerden yapılmış olmalı; lateks içermemelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürünün uzun kısmı 60-100 cm aralığında olmalı, kapalı uçlu olmalı ve kateter çevresi boyunca slitler (yarık) valfi olmalıdır.
4. Ürünün kısa kısmı en az 3 cm uzunluğunda açık veya kapalı uçlu olmalı ve çevresi boyunca akış delikleri bulunmalıdır.
5. Ürünün iç çapı en az 0,7 mm, dış çapı en az 1,5 mm olmalıdır.
6. Konnektör bağlantısı gerektiren modellerde, ürün ile birlikte 1 adet iç çapı 0,8 (±0.3)mm, dış çapı 1.5(±0.6) mm uzunluğunda olan naylon kateter konnektörü bulunmalıdır. Konnektör bağlantısı gerektirmeyen modellerde bu özelik aranmayacaktır.
7. Ürün ile birlikte yeterli sayıda fixation tap bulunmalı veya süturlemeye dayanıklı silikondan imal edilmiş olmalıdır.
8. Ürünün kapalı peritoneal ucu radyopak tantalum emili silikon elastomer ile doldurulmuş olmalıdır.
9. Ürün MRI ve CT uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün steril ve çift paketli olmalıdır.
11. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
13. Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır.
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