

SMT2369- ANEVRİZMA KLİPİ

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, Beyin Cerrahisinde anevrizma ameliyatlarında kullanıma uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, Titanyum veya Kobalt/Krom alaşımlarından herhangi birisinden üretilmiş olmalıdır. 
3. Anevrizma Klip;
· Mini Anevrizma Klip,
· Mini Geçici Anevrizma Klip,
· Standart Anevrizma Klip,
· Standart Geçici Anevrizma Klip,
· Büyük Anevrizma Klip,
· Fenestere Büyük Anevrizma Klip,
· Asimetrik Fenestere Klip,
· Uzun Anevrizma Klip,
· Eğik Anevrizma Klip,
· Booster Anevrizma Klip olmak üzere belirtilen klip figürlerinden herhangi birinden olmalıdır.
4. Anevrizma Klip, muhtelif ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Ürününün titanyum olanları;
a.  Uç kısımları gövdesine göre daha ince olmalı, yatay olarak düşük profilli olmalıdır.
b. Mini, standart, geçici, kalıcı olarak ayrı renk kodlarına sahip olmalı, bu renk kodlaması applier üzerinde de aynı şekilde yer almalıdır.
6. Ürün, vücut ile tam uyumlu olmalıdır.
7. Ürün, MR uyumlu olmalı, istenildiğinde bu özelliği belgelendirilebilmelidir.
8. Ürün bleydleri azami derecede açılabilmelidir.
9. Ürünün kolay açılması için çift helezonlu mekanizması olmalıdır.

	 Genel Hükümler:
	10. Ürün tek kullanımlık tasarlanmış olmalıdır.
11. Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Ürün steril veya nonsteril şekilde teslim edilmelidir. 
13. Ürünün non steril olarak teslim edilecek olan türü;
a. Otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.
14. Ürünün steril olarak teslim edilecek olan türü;
a. Kutu dışından net bir şekilde görülebilmelidir.
b. Üretim tarihi itibari ile en az 10 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.
15. Yüklenici firma mülkiyeti firmada kalmak koşulu ile klip ile birlikte (bire bir ölçümlü) sterilizasyon kabını en fazla 1 yıl süreliğine kullanım için bırakmalıdır.
16. Yüklenici firma sağlık tesisisine bırakılan sterilizasyon kabı ve applierin bakım onarımını yapmalı ve en geç 24 saat içinde çalışır durumda kuruma teslim etmelidir.
17. Yüklenici firmadan;
a. İlk teslimatta her 30 ürüne kliple uyumlu mülkiyeti tedarikçide kalacak şekilde en fazla 1yıl süreliğine 2 adet farklı applier bırakılmalıdır.
b. Aynı markanın devam eden 30 adetten az siparişlerinde ilk teslim edilen applier geri teslim edilmeyecektir. 
c. Aynı markanın devam eden siparişlerde mevcut kullanılabilir durumda olan   applierın yerine yenisini teslim edilmeyecektir.
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