| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün ventiküler bölgedeki BOS’un peritona aktarılması işleminde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün kiti; - Ventriküler katater, valf, kardiak/peritoneal katater ayrı ayrı, - Valf ve kardiak/peritoneal kateter birleşik, ventriküler kateter ayrı, olmak üzere belirtilen seçeneklerden herhangi birinden olmalıdır. - Ürün silikondan imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ventriküler kateter; - En az 14 cm uzunluğunda, iç çapı 1,2-1,5 mm dış çapı 2,5 -3,0 mm olmalıdır. - Kateterin paslanmaz çelikten kılavuz teli olmalıdır. - Valf; - Valf Burr-Hole tipinde olmalıdır. - Burr-Hole Valfler 12 mm veya 16 mm genişlikte olmalıdır. - Valf, Düşük, orta veya yüksek basınç seviyelerinden birine sahip olmalıdır. - Valfîn dikiminde silikon yüzeyi yırtılmaktan koruyucu sütur deliği bulunmalı veya sütur deliği olmayan valfleri süturlerken yırtılmaması için valf dayanıklı tabana sahip olmalıdır. - Radyopak belirleyici noktalar valf basıncını, akış yönünü valften katetere geçiş tayinini sağlamalı ve/veya röntgen görüntülemede valf basınç seviyesini anlayabilmek için radyoopak belirleyici noktalar bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kardiyak/Peritoneal kateter; - En az 90 cm uzunlukta, - İç çapı 1,0-1,5 mm dış çapı 2,2-3,0 mm olmalıdır. - Tüm kateterler radyoopak olmalıdır. - Ürün MRI veya CT görüntülerine engel olmamalı, görüntülerde bozulmaya neden olmamalı ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Mesafe tayinini sağlamak amacıyla ventriküler kateterde radyopak işaretler olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve çift paketli olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. |