| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, ventiküler bölgedeki BOS’un peritona aktarılması işleminde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ventriküloperitoneal şant seti; - 1 adet ventriküler kateter, - 1 adet valf ve - 1 adet antisifon - 1 adet peritoneal kateter olmak üzere toplam 4 temel parçadan oluşmalıdır. - Ürün antibiyotikli veya antibiyotiksiz seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ventriküler kateter; - Baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmalı, röntgen ile kolayca tespit edilebilmelidir. - En az 14 cm uzunluğunda olmalıdır. - Eşit aralıklarla kateter ucuna olan uzunluğu belirten radyoopak işaretler bulunmalıdır. - Beraberinde bir adet paslanmaz çelik stilet bulunmalıdır. Stilet, kateter lümeni içerisine tam oturmalı ve kolayca çıkartılabilecek tasarımda olmalıdır. - Düz tabanlı valfler ile bağlantısını sağlamak amacıyla, lümenini açık tutarak 90° bükülmesini sağlayan uygun aksesuarı bulunmalıdır. - Peritoneal kateter; - En az 90 cm uzunluğunda olmalıdır. - Baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmalı, röntgen ile kolayca tespit edilebilmelidir. - Vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, lümeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz akış sağlayabilmelidır. - Ürünün valfi; - Valf burr-hole tipinde olmalıdır. - Valf yetişkin hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. - Burr-hole tipi valfler 12mm,14mm veya 16mm çapında olmalıdır. - Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en fazla 45mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 8mm olmalıdır. Çapı 7mm’yi aşmayan silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz. - Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü ve valfin basıncını belirten radyoopak işaretler bulunmalıdır. - Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan sütüre edilerek sabitlenebilir şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Antibiyotikli Kateter Türünde; - Antibiyotikli kateterin yüzeyinde ve iç matriksinde farklı antibiyotikler bulunmalı, kateterler Klindamisin (0.15%) ve Rifampisin (0.054%) içermelidir. - Kateter hem iç hem de dış yüzeyinde antibiyotik salınımı yapabilmelidir. - Antibiyotikli kateterler en az 28 gün boyunca antibakteriyel koruma sağlamalıdır. İstenildiğin de bu özellik klinik deney vb şekilde teknik dökümanla kanıtlamalıdır - Antisifon mekanizması valf mekanizması ile uyumlu çalışmalıdır. Hastanın normal fizyolojik intrakranial basıncını muhafaza ederken beyin omurilik sıvısı akışına müsaade etmelidir. Hastanın duruş pozisyonuna göre akış hızını korumalıdır. - Ürün MRI veya CT görüntülerine engel olmamalı, görüntülerde bozulmaya neden olmamalı ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Şant parçaları birbirlerine tam uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır. - Antisifon/gravitasyon cihazı hastada bulunan mevcut şant sistemine tam uyumlu olmalıdır. - Antisifon/gravitasyon cihazı, peritoneal kateter hidrostatik basıncının sifonlayıcı etksine bağlı gelişebilecek, aşırı beyin omurilik sıvısı drenajını en aza indirmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır - Antisifon/gravitasyon cihazı hastanın normal fizyolojik intrakranial basıncını muhafaza ederken beyin omurilik sıvısı akışına müsaade etmelidir. Hastanın duruş pozisyonuna göre şantın akış hızını korumalıdır |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve çift paketli olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. |