|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, kalça veya diz ameliyatlarında yara debridmanı ve kemik artığının cerrahi alanından uzaklaştırılması maksadı ile tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün;
2. Işık kaynaklı veya
3. Işık kaynaksız tiplerinden herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün kendinden bataryalı olmalıdır.
5. Ürün medikal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün, çift kanallı olmalı aynı anda basınçlı yıkama ve emme (aspirasyon ve irigasyon) fonksiyon seçeneğine sahip olmalıdır.
2. Ürünün batarya bölmesi steril paket içinde olmalıdır.
3. Ürünün kemik artıklarının ve parçalarının iyi temizlenebilmesi amacı ile çimento uygulamalarında başarı oranını artırmak için en az iki kademeli (hızlı-yavaş) çalışma hızı olmalıdır.
4. Ürün yıkama ucu ve şapkası ürün paketinin içinden standart olarak cihazla beraber çıkmalıdır.
5. Ürünün şapka ucu kullanıldığı dokuya zarar vermeyecek şekilde yumuşak ve silikon bir yapıda olmalıdır.
6. Ürün içinde bulunun uzun uç (femoral kanal fırçası) en az 15 cm uzunluğunda olmalıdır.
7. Ürünün yıkama uçları manuel ve kolay monte edilebilir olmalıdır.
8. Ürün tek elle kullanılabilir şekilde ergonomik dizayna sahip olmalıdır.
9. Ürün, tetik mekanizması veya emniyet düğmesi seçeneklerinin herhangi birine sahip olmalıdır.
10. Ürün, sağlık tesisinde bulunan aspirasyon cihazlarıyla uyumlu olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünün tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün, orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
3. Ürünün tüm parçaları (uygulama uçları vb.) aynı ambalaj içinde steril çift pakette sunulmalıdır.
 |