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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Stenoz, anevrizma ve disseksiyon tedavilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Damarlar aortik arkus değişiminde kullanılmak üzere, dallı yapıda olmalı; damarların gövde çapı 2’şer mm aralıklarla 20 yada 22 mm ile 32 mm arasında, dalların çapı sırasıyla 10mm-8mm-8mm-10mm ölçülerinde; 34mm gövde çaplı greftlerin ise 10mm-8mm-8mm-10mm veya 12mm-10mm-10mm-10mm ölçülerinde üretilmiş olmalıdır.
3. Damarın toplam uzunluğu ana gövde için 50 cm’den, bütün dallar için sırasıyla 15 cm’den kısa olmamalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	4. Özel dikimi sayesinde kollajen, jelatin ve benzeri maddelerle kaplama veya emdirilme işlemleri olmadan kan sızdırmaz yapıda olmalı, porositeyi engellemelidir.
5. Preclotting gerektirmemelidir.
6. Tromboz ve türbülans oluşumunu engelleyebilmesi için yumuşak geniş kıvrımlı tasarıma sahip olmalıdır.
7. Anatomik olarak uygun açılandırılmış dallarıyla dikim kolaylığı sağlamalı, kıvrılmayı engellemeli ve bu sayede antegrad kan akışı sağlamalıdır.
8. Tüm sorunlu bölgenin değiştirilebilmesi için uygun 4’lü dallandırılmış tasarımı kardiyak iskemik zamanı kısaltmalıdır. Dördüncü dal olan antegrad perfüzyon dalı ameliyat alanının uzağına yerleştirilmiş olması gerekmektedir, bu sayede ameliyat kontrol edilebilmelidir. 
9. Damarın dokuması, yarılmaya, dilatasyona, gerilmeye karşı dayanıklılığı sağlayan tarzda olmalı; anastamoz yapılacak noktada tiftiklenmemelidir. 
10. Düzgün yerleştirmeyi kolaylaştırmak için, damar boyunca uzanan radyo-opak çizgileri olmalıdır.
11. Özel bir sütur malzemesi gerektirmemelidir. 

	Genel Hükümler:

	12. Ürün steril olarak orijinal ambalajında sunulmalıdır.
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