

SMT2688- DALLI TORAKOABDOMİNAL GREFT 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Stenoz, anevrizma ve disseksiyon tedavilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Damarlar aort değişiminde kullanılmak üzere, dallı yapıda olmalı; damarların gövde çapı 2’şer mm aralıklarla 20mm ile 42mm veya 22mm ile 34mm arasında, dalların çapı sırasıyla 10mm-10mm-8mm-8mm veya 10mm-8mm-8mm-10mm ölçülerinde olmalıdır.
3. Damarın toplam uzunluğu ana gövde için 50cm’den, bütün dallar için sırasıyla 10cm’den kısa olmamalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	4. Damarın dokuması, yarılmaya, dilatasyona, gerilmeye karşı dayanıklılığı sağlayan tarzda olmalı; anastamoz yapılacak noktada tiftiklenmemelidir. 
5. Düzgün yerleştirmeyi kolaylaştırmak için, damar boyunca uzanan radyo-opak çizgileri olmalıdır.
6. Özel bir sütur malzemesi gerektirmemelidir.
7. Özel dikimi sayesinde kollajen, jelatin ve benzeri maddelerle kaplama veya emdirilme işlemleri olmadan kan sızdırmaz yapıda olmalı, porositeyi engellemelidir.
8. Preclotting gerektirmemelidir.
9. Anatomik olarak uygun açılandırılmış dallarıyla dikim kolaylığı sağlamalı, kıvrılmayı engellemelidir.
10. Tromboz ve türbülans oluşumunu engelleyebilmesi için yumuşak geniş kıvrımlı tasarıma sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Malzeme steril olmalıdır.
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