SMT 2727 STAPLER KARTUŞU, LİNEER KAPATICI-KESİCİ, AÇIK CERRAHİ, ZIMBA YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLEN

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Stapler kartuşu, 3 boyutlu ve kavrayıcı özellikte zımbaları ile anastomoz hattında kesme ve kapama için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Stapler kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu 4,3 mm olmalıdır
3. Stapler kartuşunun zımba çapı 0.23 mm olmalıdır.
4. Stapler kartuşunun 55mm ve 75mm uzunluğunda kapama yapabilen çeşitleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Stapler kartuşu aynı anda altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme için tasarlanmış olmalıdır.
6. Stapler   kartuşu, içerisindeki zımbalar daha çok doku alan 3 boyutlu kavrama özelliğinde olmalıdır. Bu sayede anastomoz kaçağını minimuma indirerek daha güvenli kapama gerçekleştirmelidir. 
7. Stapler kartuşunun içerisinde 55 mm’de en az 88 adet, 75 mm’de en az 118 adet titanyum zımba bulunmalıdır.
8. Stapler kartuşunun ateşlendiğini belirten renkli yuvalar görünmelidir.
9. Stapler, ateşlemiş veya yarı ateşlenmiş kartuş ile tekrar kullanımı engelleyen güvenlik mekanizmasına sahip olmalıdır.
10. Stapler kartuşu üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş ve bıçağın koruyucu yuvası olmalıdır.
11. Aynı kartuş normal kalınlıklardaki dokularda (1.5mm), orta/kalın kalınlığındaki dokularda (1.8mm), kalın dokularda (2.0mm) kapama yapılabilmelidir.


	Genel Hükümler:


	12. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
14. Teklif edilen kartuş kullanılacak stapleri ile birlikte değerlendirilecektir.



