SMT2812 CERRAHİ SÜTUR, POLİGLAKTİN, ANTİBAKTERİYEL, SENTETİK, MULTİFLAMENT, ORTA DÖNEM EMİLEBİLEN
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün cerrahi operasyonlarda doku yakınlaştırma, bağlanma ve onarım yapma amacıyla üretilmiş tek kullanımlık antibakteriyel emilebilen cerrahi sütur olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün poliglaktin910-laktomerden (%90 poliglikolik asid %10 laktik asit veya %90 glikolik asit %10 laktik asit) üretilmiş olmalı; antibakteriyel ajan olarak klorheksidin diasestat veya triclosan kaplamalı üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün poliglikolik asit & kalsiyum stearat veya kaprolakton/glikolit veya Glacomer 37 veya kopolimer & kalsiyum stearoyl lactylate ile kaplanmış olmalıdır.
4. Ürün antibakteriyel olmalıdır.
5. Ürün multifilament yapıda olmalıdır.
6. Ürün orta dönem doku destek süresine sahip olmalıdır.
7. Ürün tekli veya çoklu ambalajlanmış olmalıdır.
8. Ürünün aşağıda belirtilen ölçülerden/özelliklerden birine sahip olmalı:
a) Sütur iğne şekli; Yuvarlak, Keskin, Ters Keskin, Tapercut, Diamond, Küt, Spatül, PL, Prime vb özel keskinleştirilmiş
b) Sütur; Tek iğne, Çift iğne, İğnesiz
c) Sütur ip uzunluğu; 15cm, 30cm, 45cm, 60cm, 75cm, 90cm, 100cm, 120cm, 150cm, 180cm, 250 cm, 6x45 cm, 12x45 cm, 13x60 cm, 17x45 cm çile
d) Sütur iğne kıvrımı/türü; 1/4, 1/2, 3/8, 5/8, compound curve, düz, J, ski 
e) Sütur iğne uzunluğu; 4mm-90mm arasında olmalı;
· 4-6mm tolerans aralığı; 0
· 6,5-11mm tolerans aralığı; ±0,5mm
· 13-17mm tolerans aralığı; ±1mm
· 20mm ve üzeri için tolerans aralığı; ±2mm
f) Sütur ip kalınlığı USP; 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2

	Teknik Özellikleri: 

	9. Sütur kopma mukavemetinin 2 hafta sonra en az %75’ini, 3. haftada en az %40’ını muhafaza etmeli; vücuttan tamamen emilimi 55-70 gün arasında olmalıdır.
10. Sütur hattında ve etrafında koruma alanında, en az Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Epidermidis, MRSA ve MRSE bakterilerine karşı koruma sağlamalıdır.

	

	11. Sütur iğnesi, bükülme ve kırılmaya dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 
12. Sütur iğnesinin alaşımındaki nikel oranı %8’den ve krom oranı %11’den fazla olmalıdır.
13. Sütur iğnesi penetrasyonu arttırmak amaçlı medikal silikon kaplı olmalıdır.
14. Sütur iğnesi, işlem süresi boyunca dokudan rahat geçmeli, eğilip bükülmemeli ve kırılmamalıdır. 
15. Sütur iğnesinin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve formunu işlem süresi boyunca devam ettirmelidir. 
16. Sütur iğnesinin gövdesi işlem esnasında portegü tarafından kavrandığında dönmeyi engelleyecek ve operasyon bölgesinin dışında kalan sağlam dokulara zarar vermeyi önleyecek, geometrik yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
17. Süturun iğne ve iplik çapı birbiri ile uyumlu olmalıdır.
18. İğne ve ipliğin birleşme noktası işlem esnasında birbirinden ayrılmamalıdır. 
19. İğne ve ipliğin birleşme noktası dokulardan geçerken doku geçiş performansını olumsuz etkilemeyecek şekilde pürüzsüz olmalı ve travmaya neden olmamalıdır.
20. İpliğin kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokuda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.
21. İplik pürüzsüz olmalı, tiftiklenmemeli, kolay düğüm kaydırılmalı, düğüm güvenliği sağlamalı ve üzerine bakteri yerleşecek boşluklar olmamalıdır.
22. Sütur enflamasyon, doku reaksiyonu vermemeli ve iplik materyaline bağlı komplikasyon oluşturmadan iyileşme sağlanabilmelidir.
23. Sütur ambalajdan çıkarıldığında minimum paket hafızasına sahip olmalıdır, kullanımı zorlaştırmamalıdır.
24. Ambalaj içinde çoklu ürün bulunması halinde ürünler birbirine dolanmayacak ve düğümlenmeyecek şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	25. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
26. Ürün EO ile steril edilmiş olmalıdır. 
27. Ürün USP ve EP standardına uygun olmalıdır.
28. Ürün MDR/MDD sertifikasına sahip olmalıdır (İstenildiği takdirde belgelendirilmelidir.).
29. Üretici ISO 13485 standardı belgesine sahip olmalıdır.

	
	30. Ürün tek veya çift paket olarak ambalajlanmış olmalıdır.
31. Tek ambalajlı ürünlerin dış ambalajının iki yüzü de soyulabilen alüminyum folyo olmalıdır. İplik ve iğnenin sarılı olduğu iç ambalaj düzeneği ise karton veya plastik olmalıdır.
32. Çift ambalajlı ürünlerin dış ambalajının bir yüzü şeffaf, yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen tyvek veya özel laklı kağıt, diğer yüzü saydam PE/naylon olmalıdır. İç ambalajının ise iki yüzü de alüminyum folyo olmalıdır. İplik ve iğnenin sarılı olduğu iç ambalaj düzeneği ise karton veya plastik olmalıdır.
33. Ürün tekil ambalajı ve kutusu üzerinde imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, ürünün üretim yeri, filament cinsi, son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi, seri/ lot numarası, ürün adet bilgisi, iğne/iplik ebat bilgileri, ürün katalog numarası, ürünün rengi, ürünün yapısı ve diğer tanımlayıcı bilgiler okunaklı olacak şekilde yer almalıdır.
34. Ürün ambalajından çıkarılarak ameliyat masasına açıldığında operasyonda kullanılacak diğer süturlarla karışmaması için iç ambalaj düzeneği (karton/plastik) üzerinde de ürün tanım bilgileri yer almalıdır.
35. Ürün dış ambalajı, iç ambalajı ve kutusu üzerinde yer alması gereken bilgiler, bilgi kaybı ve karışıklığına engel olması amacıyla sonradan yapıştırma etiket şeklinde değil baskı veya yazı şeklinde olmalıdır.
36. Kutulardaki ürün en az 12 paket/poşet ile ambalajlanmış olmalı ve içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir.
37. İnce sütur ip kalınlığı ve küçük cerrahi iğne kullanımı gerektiren cerrahi branşların ürünleri “Katalog” alım yöntemi ile tedarik edilecektir.
38. [bookmark: _GoBack] Aşağıdaki kategoriye göre alım yöntemi seçilecektir: 
· Alım yöntemi Katalog; sütur ip kalınlığı (USP) 12/0-4/0 numara arasında olan ürünlerdir.
· Alım yöntemi İhale; sütur ip kalınlığı (USP) 3/0-2 numara arasında olan ürünlerdir.



