SMT2966- DİZ, REVİZYON, TİBİAL KOMPONENT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrılı ve engelli diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığının açık cerrahi girişim yolu ile giderilmesinde ve dejeneratif diz eklemlerinin yerini almak üzere revizyon hastalar için kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün sağ veya sol diz eklemleri için anatomik veya non-anatomik yapıda olmalıdır.
3. Ürünün,
a. Çimentolu veya 
b. Çimentosuz seçenekleri olmalıdır.
4. Ürün CoCr/Titanyum alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
5. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
6. Ürün;
a. Kaplamasız,
b. Seramik kaplama (oxınıum, zırconıum, tın),
c. Kaplamalı-poroz/ha seçeneklerden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Ürün, diğer bileşenler ile uyumlu olmalıdır.
8. Ürüne gerektiğinde stem eklenebilmelidir.
9. Ürünün çimentolu türünde kemiğe bakan yüzeyi çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış olmalıdır.
10. Tibial kesinin intramedüller ya da ekstramedüller guide ile yapılmasına, vaka içinde karar verilebilmeli her iki donanım set içinde mevcut olmalıdır.
11. Tibial stem, intramedüller uyumu artırmak için ofsetli seçeneği olmalıdır.
12. Üründe rotasyon ve kaymaları önleyecek çıkıntı, kanat ve benzeri elemanlar bulundurulmalıdır.
13. Ürünün, insert ile temas eden yüzeyi polietilen mikro parçacık oluşumunu önlemek için parlatılmış veya kilitlenme sistemine sahip olmalıdır.
14. Tibial defektlerde gerektiğinde metal destek (wedge) eklenebilmelidir.
15. [bookmark: _GoBack]Ürünün tutulumunu arttırmak (lateral ve mediale konulmak) üzere peg seçeneği de olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	16. Ürün, tek kullanımlık çift paketli steril olmalıdır.
17. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
18. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
19. Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır.
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