| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; Total/Parsiyel kalça artroplastisinde, kalça bölgesinde meydana gelen deformasyon, artroz ve travmaların tedavisi için kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Total/Parsiyel kalça protezi seti aşağıdaki ürün içeriklerinden oluşmalıdır. - Ürün seti içeriğinde; - Çimentosuz Femoral Stem - Çimentolu Femoral Stem - Femoral Baş - Asetabular Liner - Asetabular Kap Çimentolu - Asetabular Kap Çimentosuz - Asetabular Vida - Çimento Tıkacı ve Distal Merkezleyici - Adaptör/Sleeve- Femoral boyun için - Femoral Stem / Kalkar destekli protez - Femoral Stem / Modüler Proksimal parça - Bipolar Kap - Çimentosuz Femoral Stem; - Ürün; CoCr/Titanyum alaşımlarının herhangi birinden üretilmiş olmalı insan vücudu ile uyumlu olmalıdır. - Femoral stemde kemik-protez kontak yüzeyini arttırmayı sağlayan özellikte olmalıdır. - Uygulama sırasında kullanılan raspalar deneme amaçlı kullanılabilmelidir veya ürünün deneme protezleri olmalıdır. Doktorların ameliyat sırasında farklı cerrahi yaklaşımlar uygulayabilmesi için uygun raspa kolu set içerisinde bulunmalıdır. - Femoral stem için uygun boy seçenekleri mevcut olmalı; her boy seçeneği için farklı offset seçenekleri ve deneme komponentleri bulunabilir. - Stem boyun açısı farklı açısal derecelerde olabilir. - Femoral başın stem boyun uygunluğu sağlanması gerekir. Gerekli hallerde kullanılmak üzere setin içerisinde adaptör sleeve bulunmalıdır. - Ürün kaplaması; Çift kaplama, kaplamalı HA, kaplamalı/kumlama, kaplamalı-plazma/poroz, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Çimentolu Femoral Stem; - Stemin distal kısmı merkezleyici kullanımı için uygun olmalıdır. - Femoral stem kumlanmış ya da parlatılmış kaplamalı olmalıdır. - Ürün; CoCr/Titanyum, Çelik alaşımlarının herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Sistem raspaları protez etrafında 1-2 mm homojen çimento kalınlığı bırakacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Çimentolu femoral stemlerin farklı boy seçenekleri olmalıdır. - Stem boyun açısı farklı açısal derecelerde olabilir. - Femoral başın stem boyun uygunluğu sağlanması gerekir. Gerekli hallerde kullanılmak üzere setin içerisinde adaptör sleeve bulunmalıdır. - Femoral Baş; - Alumina/Zirconia/Oxinium, CoCr/ Çelik materyalinden imal edilmiş, dış yüzeyi parlak ve pürüzsüz olmalıdır. Titanyum alaşım kesinlikle kullanılmayacaktır. - Femoral baş iç cone ölçüsü femoral stem ile uyumlu olmalıdır. - Femoral baş farklı ölçü, tasarım ve alaşım özelliklerine sahip olmalıdır. - Femoral baş muhtelif ölçü ve boy seçeneklerinin herhangi birine sahip olmalıdır. - Asetabular Liner, - Asetabular liner; UHMW polietilen, yüksek çapraz bağlı polietilen, ardışık yüksek çapraz bağlı polietilen, güçlendirilmiş polietilen, Cocr, Alumina/Zirconia/Oxinium maddelerinden herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Asetabular liner farklı geometrik özelliklerine (açılı ve açısız, hareket kısıtlamalı) sahip olmalıdır. - Asetabular liner, korozyona dayanıklı ve stres dayanımı artırılmış olmalıdır. - Asetabulum Kap Çimentolu - Asetabulum kap CoCr/Titanyum, güçlendirilmiş Polietilen, Ardışık Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen, UHMW Polietilen, Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen, Ardışık Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Açılı/Açısız – Çimentolu, Çift Hareketli Asetabular Komponent (çimentolu) tasarım özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Asetabular kap, muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır. - Asetabular Kap Çimentosuz - Asetabular kap CoCr/Titanyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Delikli-Deliksiz, Çift Hareketli Asetabular Komponent tasarım özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. - Asetabular kap dış yüzey kaplaması; tamamı çift kaplamalı, kaplamalı-HA, kaplamalı plazma/poroz maddelerin herhangi birinden olmalıdır. - Asetabular kap muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır. - Setin içerisinde vida tıkacı bulunabilir. - Asetabular Vida - CoCr/Titanyumdan materyallerinden biriyle üretilmiş olmalıdır. - Uygun vida boylarını içermelidir. - Asetabular vida için fleksibl drill ve fleksibl tornavidası olmalıdır. - Çimento Tıkacı ve Distal Merkezleyici - Proteze uygun farklı boyutlarda çimento tıkacı ve distal merkezleyici bulunmalıdır. - UHMW Polietilen materyalinden üretilmiş olmalıdır. - Setin içerisinde tıkaç yerleştirici aparatı bulunmalıdır. - Adaptör / Sleeve – Femoral boyun için - Ürün CoCr/Titanyum alaşımlarından birisiyle üretilmiş olmalıdır. - Tüm boylar için uygun seçenekler olmalıdır. - Femoral Stem – Kalkar Destekli Protez - Ürün CoCr/Titanyum alaşımlarında üretilmiş olmalıdır. - Çimentosuz stem; kumlamalı, kaplamalı-HA, Çift kaplamalı, kaplamalı-plazma poroz materyallerinden üretilmiş olmalıdır. - Çimentolu stem; kumlanmış ya da parlatılmış kaplamalı olmalıdır. - Femoral stem farklı boy ve ölçülerde olmalıdır. - Kalkar destek farklı boy ve ölçülerde olmalıdır. - Femoral Stem / Modüler Proksimal Parça - Ürün çimentosuz kullanıma uygun üretilmelidir. - CoCr/Titanyum alaşımlarında birisiyle üretilmiş olmalıdır. - Modüler proksimal parça farklı boy ve ölçülerde olmalıdır. - Modüler proksimal ve stem sağlam bir şekilde birleştirilebilmelidir. - Bipolar Kap - Bipolar kap uygun boy ve ölçülerde olmalıdır. - CoCr/Çelik materyallerinden birinden üretilmiş olmalıdır. - Bipolar kap içine baş yerleştirildikten sonra kilitlenmeli ve gerekli görülürse geri açılabilir bir mekanizmaya sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünlerin bileşenleri birbiri ile uyumlu olmalıdır. - Çimentolu ürünlerin uygulanmasında, işlem sürecinin kolaylaştırılması ve uygulama standardının artırılması amacıyla çimento tabancası ve vakumlu karıştırıcı kullanılabilmekle birlikte, bu ekipmanların bulunması zorunluluk arz etmemektedir. - Komponentlerin MR uyumlu olup olmadığı beyan edilmelidir. - Çakma setinde deneme protezler bulunmalı ya da raspa üzerinden deneme yapılabilmelidir. Raspa ile orijinal komponentler uyumlu olmalıdır. - Kalça enstrüman çakma-çıkarma seti eksiksiz olarak sunulmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Tüm ürünler tek kullanımlık steril çift pakette orijinal ambalajında olmalıdır. Polietilen bileşenler oksidasyondan korunması için hava almayan vakumlu (atmosferden korunmuş) ya da azotlu sistemde paketlenmiş olmalıdır. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. - Ürüne ait kullanım gerektiren aparatları ve diğer ekipmanları beraberinde getirmelidir. Tedarikçi firma, ürünün kullanımı için gerekli olan deneme boyları, çıkarıcılar, tutucular, çakıcı, box chisel, giriş aleti, delici-kesici motor, motor uç vb. ekipmanlarını bulundurmalıdır. - Ürünün sterilizasyon takibi ve vaka esnasında yaşanılabilecek olumsuzluklara müdahale edilebilmesi için sertifikalı (ürünün kullanımı için gerekli bilgiye sahip) teknik elemanı vaka boyunca sağlık tesisinde bulunmalıdır. - Total kalça artroplasti seti asetabular kap, asetabular insert, femoral baş, femoral stem, ve/veya vidalardan oluşmaktadır. - Parsiyel kalça artroplasti seti bipolar kap, femoral baş ve femoral stemden oluşmaktadır. - Seti oluşturan parçalar aynı markadan oluşmalıdır. |