| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün vertebroplasti işlemi sırasında hazırlanan kemik çimentosunun omurların içine enjekte edilmesi için üretilmiş olmalıdır. - Sistemin osteoporoza bağlı vertebral çökme kırıklarında, travmatik kırıklarda, tümör ve hemangiomada uygulanacak hem minimal invasive bir cerrahiye olanak sağlayacak enstrümantasyonu olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün içeriği; - 1 adet giriş iğnesi, - 1 adet çalışma kanülü, - 3 adet kemik doldurucu (her filler en az 1,5 ml/cc sement almalıdır.) - Kişner teli (muhtelif ölçülerde) - Drill (İşlem sırasında korpus biyopsisi alabilmek için muhtelif ölçülerde driller set malzemeleri içinde bulunmalı, biyopsi alabilmek için ek bir malzeme gerekmemelidir.) |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün vaka esnasında skopi altında gözükebilir özellikte olmalıdır. - Ürün ile kemik girişim seti birbiri ile uyumlu olmalıdır. - Sistem ile elde edilen boşluğun kemik çimentosu ile doldurulması için güvenli ve lokal enjeksiyonu sağlaması gereklidir. - Çalışma kanülleri ile çimento uygulanacak alanda işlem öncesi hacim oluşturulmalıdır. - Tüm ürünler üzerlerinde hepsinin ölçekleri mevcut olmalı ve kontrollü uygulama sağlamalıdır. - Siklerotik veya sertleşmiş kemik bağlarını koparabilmek ve gevşetmek üzere kanül içerisinden çalışabilen, 360 derece dönebilen küret olmalıdır. - Luer-Lock bağlantı sistemine sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |