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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kapak bovine perikardiumundan hazırlanarak elde edilmiş, stentli olarak hazırlanmış olmalıdır.
3. Hem supra anuler hem intra annular implantasyon için uygun olmalıdır.
4. Kapak düşük profil yapısına sahip olmalı, ölçüsüne göre değişiklik göstermekle birlikte 10-15mm arasında olmalıdır ve koroner ostiumları engellememelidir.
5. Kapak 21-23-25-27mm olarak 4 değişik ölçüde, valsalva greft ise 26-28-30-32mm olarak kapakla arasında en az 5mm fark olacak şekilde ölçülendirilebilmelidir.
6. Greft aort kökü anatomisine uygun olarak üretilmiş sinüs valsalva’nın doğal yapısını taklit etmeli, böylece koroner anostomoz üzerindeki stresi azaltıcı nitelikte olmalıdır.
7. Greft dakron yapıda olmalı, üzerindeki jelatin kaplama sayesinde Preclotting gerektirmemelidir.
8. Greft önceden tutucusuna yerleştirilmiş halde bulunmalı, kullanıcı kapak ile grefti bu tutucu üzerinde birleştirebilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	9. Kapak düşük basınçta fikse edilmelidir.
10. Kapak Gluteralaldehit ile fikse edilmelidir.
11. Malzeme ile birlikte, orijinal holder ve kapak sizerler de verilmelidir.
12. Hem supra annular hem intra annular implantasyon için uygun olmalıdır.
13. Kapaklarda kalsifikasyonu azaltmak ve dayanıklılığı sağlamak için demineralizasyon tedavisi uygulanmış olmalıdır. Aynı zamanda dokunun mekanik ve termo mekanik özelliklerini değiştirmemelidir.

	Genel Hükümler:

	14. Firma tarafından sağlık tesisine orijinal kapaklar ile birebir ölçülerin uyuştuğu steril- nonsteril olarak kapak ölçüleri ve kapak tutucusu (holder) içeren set temin edilmelidir.
15. .Kapak stentli kullanıma göre hazırlanmalıdır.
16.  Her bir malzeme ile birlikte, bir adet de steril tek kullanımlık koter kalemi (greft koteri) verilmelidir.
17. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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