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	SMT Temel İşlevi:
	1. Posterior dişlerde sınıf I-II-V restorasyonların yapımında dolgu materyali olarak kullanılması amacıyla üretilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. İçeriğindeki alaşım ve civa oranları tercihe göre, 1’lik, 2’lik veya 3’lük kapsüller şeklinde olmalıdır.
3. İçeriğinde en az %45 gümüş (Ag) en az %17 kalay (Sn), en az %11 bakır (Cu), içermelidir. Alaşımın Hg oranı ağırlıkça en fazla % 53 olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Civa ve toz içeren izole edilmiş kapsüller şeklinde kullanıma hazır olmalıdır.
5. Küresel (sferik) veya admix alaşım partiküllü olmalıdır.
6. Hekime yeterli çalışma zamanı vermeli, düzgün ve kolay şekil alabilmeli, rahatça işlenebilmelidir. 
7. Cilalanabilirliği yüksek olmalıdır.
8. Gama 2 fazı içermemelidir. Bu durum plastik kavanozun üzerinde veya fabrikasyon orijinal ambalajın üzerinde ve üretici firmanın resmi internet sitesinde görülebilmelidir.
9. Korozyona ve aşınmaya karşı yüksek dirence sahip olmalıdır.
10. Amalgam karıştırıldıktan sonra içerisindeki zardan kolayca ayrılmalıdır.
11. Amalgamatörde karıştırılınca amalgamda aranan özellikleri verecek, homojen bir kütle halinde gelmelidir. Alaşım civa oranı uygun olmalı, aşırı civa açığa çıkarmamalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Kurumlarımızda bulunan ve standart vibratörlerde karıştırma süresinin belirtildiği bir çizelgesi olmalıdır.
13. Rutubet geçirmeyecek şekilde kapatılmış, orijinal ambalajında olmalıdır.
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