| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, alçı yöntemi ile tespiti gerektiren yaralanmalarda kullanılmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün; - Sentetik Alçı En genişliği; 5 cm, 7.5 cm, 10 cm, 12.5 cm Boy uzunluğu ise; 1.8 (6 ft) m ve 3.6 (12 ft) m - Yarı Sentetik Alçı En genişliği; 5 cm, 7.5 cm, 10 cm, 12.5 cm Boy uzunluğu ise; 1.8 (6 ft) m, 3.6 (12 ft) m - Rulo Sentetik Alçı Atel En genişliği; 5 cm, 7.5 cm, 10 cm, 12.5 cm, 15 cm Boy uzunluğu ise; 4.5 (15 ft) m - Toz Alçılı Sargı En genişliği; 5 cm, 10 cm, 15 cm ve 20 cm Boy uzunluğu ise; 2 m ve 2.7 m - Hızlı Donan Alçı En genişliği; 5 cm, 10 cm, 15 cm ve 20 cm Boy uzunluğu ise; 2 m ve 2.7 m olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - SENTETİK ALÇI TİPİ: - Ürün Poliüretan reçine emdirilmiş örgülü fiberglass’tan yapılmış olmalıdır. - Ürün ekstremitede tam stabilizasyonu sağlamalıdır. - Ürün, su ile temas ettiğinde aktive olmalı ve kimyasal reaksiyon başlamalıdır. - Ürün suya dayanıklı olmalı, su ile temasta alçı bozulmamalıdır. - Ürün kuru olarak da uygulanabilmelidir. - Ürünün donma süresi sıkma şekline göre ayarlanabilmelidir. - Ürün kaygan olmalı, rulo kolay açılmalı ve uygulanabilmelidir. - Ürün, TSE standartlarında belirtilen sürede (2-8 dk.) donma özelliğine sahip olmalıdır. - YARI SENTETİK ALÇI TİPİ: - Ürün poliüretan reçine emdirilmiş örgülü fiberglass’tan yapılmış olmalıdır. - Ürün, su ile temas ettiğinde aktive olmalı ve kimyasal reaksiyon başlamalıdır. - Ürün minimal düzeyde harekete izin vermelidir. - Ürün suya dayanıklı olmalı, su ile temasta alçı bozulmamalıdır. - Ürün, alçı motoru gerekmeksizin makas ile çıkarılabilmelidir. - Ürün kuru olarak da uygulanabilmelidir. - Ürün, TSE standartlarında belirtilen sürede (2-8 dk.) donma özelliğine sahip olmalıdır. - RULO SENTETİK ALÇI ATEL - Ürüne 8 katmanlı poliüretan reçine emdirilmiş örgülü fiberglasstan yapılmış olmalıdır. - Ürün iki taraftan örgüsüz pamuk ile sarılmış olmalıdır. - Ürün eldiven kullanımını gerektirmeden hızlı alçılama yapabilme özelliği sahip olmalıdır. - Ürün lateks içermemeli ve hipoallerjenik olmalıdır. - Ürün istenen boyda kesilerek uygulanabilmelidir. - Ürün suya dayanıklı olmalı, su ile temasta alçı bozulmamalıdır. - Ürün paketinde kalan ürünün hava temasını ve deforme olmasını engellemek için özel çubuklu bir kapatma sistemi bulunmalıdır. - Ürün, TSE standartlarında belirtilen sürede (2-8 dk.) donma özelliğine sahip olmalıdır. - TOZ ALÇILI SARGI: - Ürün, atel yapımına da uygun olmalıdır. - Ürün uygulama esnasında parçalanma, dağılma yapmamalı ve saçaklanmamalıdır. - Ürün suyu emen özellikte olmalı ve suyla temas ettiğinde ıslanmayan bölge kalmamalıdır. - Alçı, sargı bez üzerine işlenmiş olmalı ve sargılar kuru olarak açıldığında toz halinde dökülmemelidir. - Üründe kir, yağ lekesi, iplik kaçığı bulunmamalıdır. - Ürün suya dayanıklı olmalı, su ile temasta alçı bozulmamalıdır. - Ürün, TSE standartlarında belirtilen sürede (2-8 dk.) donma özelliğine sahip olmalıdır. - HIZLI DONAN ALÇI TİPİ: - Ürün, beyazlatılmış pamuk ipliğinden keten tipi dokunmuş bez üzerine alçı sürülmüş bandaj olmalıdır. - Ürünün kütle ağırlığı 420 (±20) mg olmalıdır. - Ürün sıvı ile teması sonrasında 105-135 saniye içerisinde sertleşme özeliğine sahip olmalı ve bu süre içerisinde istenilen şekil verilebilmelidir. - Üründe kir, yağ lekesi, iplik kaçığı bulunmamalıdır. - Ürün uygulama esnasında parçalanma, dağılma yapmamalı ve saçaklanmamalıdır. - Ürün suya dayanıklı olmalı, su ile temasta alçı bozulmamalıdır. - Alçı, sargı bez üzerine işlenmiş olmalı ve sargılar kuru olarak açıldığında toz halinde dökülmemelidir. - Ürün, hipoallerjenik olmalı, cildi tahriş etmemeli ve cilt nefes almalıdır. - Ürün, kullanım esmasında esnek olmalı, kolay ve düzgün uygulanabilmelidir. - Ürün donduktan sonra verilen şekli kaybetmemeli ve ekstremite stabilizasyonunu korumaya devam etmelidir. - X ışınlarını geçirebilmelidir. - Ürün rulo halinde olmalı ve sarma işlemi bitmeden sargıdan ayrılmamalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün, tekli ve sağlam ambalajda, su ve nem geçirmez özelikte paketlenmiş olmalıdır. - Sentetik ve yarı sentetik tipindeki alçılarda paketler tampon görevi görecek gaz veya hava ile basılı olmalıdır. |