| ## SMT Temel İşlevi: | - Non toksik tıbbi PVC’den üretilmiş olmalı ve açma kapama klembi ile istenen miktarda mayii verebilmek için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Serum seti küçük hazneli, büyük hazneli, ışıktan korumalı çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. - Serum setinin iğneli veya iğnesiz çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Serumun haznesi küçük haznelilerde 7(±2)cc, büyük haznelilerde ise 12(±2)cc hacminde olmalıdır. - Hava girişli delme ucu bulunmalı ve delme ucu ISO standartlarına uygun olmalıdır. - Açma kapama klembi olmalıdır. - Açma kapama klembi parmakla kolayca kavranabilen veya makaranın istenen yöne hareketini kolaylaştırabilecek büyüklükte olmalıdır. - Serum haznesi yumuşak ve kolay dolabilir olmalıdır. - Hortum uzunluğu en az 150(±5)cm olmalı ve king yapmamalıdır. - Ucu luer veya ajutaj konnektörlü olmalıdır. - Hazne tabanında sabit 15 mikronluk mayi filtresi olmalıdır. - Setlerin iğneli olan çeşitlerinde iğne ucunda koruyucu kapak bulunmalıdır. - Setlerin iğnesiz olan çeşitlerinde set ucunda koruyucu kapak bulunmalıdır. - Delme ucu kısmında hava girişi bulunmalıdır. Hava giriş kapakçığı, ürün teslimi sırasında kapalı konumda olmalıdır. - Işıktan korumalı tiplerde herhangi bir şey sarmaya gerek duyulmadan kullanılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril olmalıdır ve sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş olmalıdır ve paketler 25 adetlik ambalajlarda ve bir kolide 500 adedi geçmeyecek şekilde sağlık tesislerine teslim edilmelidir. |