| ## SMT Temel İşlevi: | - Diş ve çevre dokularında çürük vs. temizleme işleminde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Aeratör ile kullanıma uygun olmalıdır. - Doğal veya sentetik elmas granüllerle kaplı olmalıdır. Bu özelliği taşıdığını belirtir belgeler istenildiğinde sunulmalıdır. - Frezlerin uç şekilleri; fissür, lobut, rond, champher, alev uçlu, disk, tersine konik, mercimek, silindir vb. şekil seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Frezlerin çapları; 1.2 ve/veya altı, 1.3-2.4, 2.5 ve/veya üzeri ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Frezlerin kullanım amacına göre (beyaz, sarı, kırmızı, mavi, yeşil, siyah vb.) renklendirilmiş kodlama sistemi olmalıdır. - Frezlerin boy tipleri; - Short (Toplam Boy) 16,00 mm-18 mm - Standart (Toplam Boy) 19,00 mm -20,00 mm, - Long (Toplam Boy) 21,00 mm -23,00 mm, - X-Large (Toplam Boy) 24,00 mm- 26,00 mm. ölçü aralıklarından biri olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Frezler blok halinde olmalı ve elmas yüzeyle aeratördeki yuva ile uç kısım arasında boğum olmamalıdır. - Elmas frezlerin elmas grenleri (elmasla kaplı kısımların diş derinliği-yüksekliği) belirgin ve parlak olmalı çabuk deforme olmamalı ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir. - Çalışma esnasında frezler aeratörde ki yuvalarından çıkmamalı ve/veya gövdeden kırılmayacak sertlikte metalden üretilmiş olmalıdır. - Aeratör için olan elmas frezlerin kullanım hızı 300.000-450.000 devir/dakika arasında olmalıdır. Bu frezler kron preperasyonunda kullanılacak olup; şaftı minimum toleransa sahip olmalı, kullanım sırasında yalpa ve bozuk balans yapmamalı aeratörün kartuşuna ve/veya rulmanlarına zarar vermemelidir. - Frezler ultrasonik mekanik arındırma cihazında temizlenebilmelidir. - Alet ve yüzey dezenfektanlarına karşı dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalı, karararak orijinal metal rengini kaybetmemelidir. - Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. Otoklavda ve/veya kuru hava sterilizasyonunda steril edilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Frezler boyutu görünecek şeffaf muhafaza içerisinde olmalıdır. - Frezler orijinal ambalajında olmalı ve ambalaj üzerinde frezin çap ve boyutu yazılı olmalıdır. - İSO ve/veya CE belgeleri olmalıdır. - Birim değerlendirmesi frez adedi bazında yapılacaktır. |