| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün cerrahi operasyonlarda doku ve organları sarmalamak, boşlukları belirlemek ve kanama kontrolü sağlamak amacı ile üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün hidrofil hale getirilmiş %100 pamuk ipliğinden imal edilmiş veya non-woven (dokumasız) çeşitleri olmalıdır. - Ürünün steril veya non-steril çeşitleri olmalıdır. - Ürünün radyoopaklı (x-rayli) veya radyoopaksız (x-raysiz) çeşitleri olmalıdır. - Ürünün tüm tipleri; 4-8-12-16 kattan oluşmalı ve 30(±1)cm*30(±1)cm, 35(±1)cm*35(±1)cm, 40(±1)cm*40(±1)cm veya 45(±1)cm*45(±1)cm ebatlarından biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün pamuklu tiplerinde kullanılan gazlı bezin 1 cm² deki toplam iplik (tel) sayısı 18(±1) tel olmalıdır. - Ürünün pamuk tipleri için dokuma ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olmalıdır. - Ürün kuru ağırlığının en az 7 (yedi) katı kadar sıvı emebilir özellikte olmalıdır. - Ürün, iplik sarkmasını önlemek amacıyla kenarları içe kıvrılarak "bohça" şeklinde katlanmış olmalı ve sağlamlığını korumak için kenarları dikilmiş olmalıdır. - Ürünün kenar dikişlerinde ekstrafor kullanılmamalıdır. - Ürünün her iki yüzünde sağlamlığını korumak amacıyla çapraz dikiş bulunmalıdır. - Ürünün radyoopaklı çeşitleri için radyoopak şerit veya iplik, ürünün her iki yüzünde (altında ve üstünde), görünür kalınlıkta ve her katında dikilmiş veya dokunmuş olmalı, kullanım esnasında kopmamalı, kolay çıkmamalı ve tiftiklenmemelidir. - Ürünün radyoopak şeridi/ipleri x-ray ile yapılan görüntülemelerde kolayca görüntülenebilir malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Ürün sterilizasyon işlemi sonrasında sertleşmemeli ve emici özelliğini kaybetmemelidir. - Ürünün steril tiplerinde paketleri açma yönünde 2cm açma payı bırakılmalıdır. Paketler açılırken düzensiz yırtıklar oluşmamalı, tüy ve hav çıkmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün steril çeşitleri; sağlık tesisinin talebine göre 2’li veya 5’li paketler halinde teslim edilmelidir. - Ürünün non-steril çeşitleri; sağlık tesisinin talebine göre 25’li, 50’li veya 100’lü paketler halinde teslim edilmelidir. - Ürünün %100 pamuk tipleri TS EN 14079 kalite şartlarını sağlamalıdır. - Ürünün non-woven çeşitleri; TS EN 1644-1 ve TS EN 1644-2 testlerine uygunluğunu belgelendirmelidir. - Ürünün non-woven tipleri TS EN ISO 10993 kalite şartlarını sağlamalıdır. - Ürün cerrahi amaçlı kullanılacağından onaylı kuruluş denetiminde olmalıdır. - Ürünlerin üretimi, tıbbi cihaz direktifine uygun, en az class 100.000 temiz oda koşullarında olmalı ve bu koşulların sağladığını belgelerle ibraz edilmelidir. - Ürüne ait bio-uyumluluk testleri mevcut olmalıdır (hemolitik etki, sensitizasyon, cilt irritasyon ve sitotoksisite testleri). - Malzeme üreticisinin ISO 13485 kalite yönetim sertifikası olmalıdır. - Ürüne ait sterilizasyon rulosu TS EN 11607 paketleme materyali ile ilgili standardı karşılamalıdır. - Ürünün steril tiplerinde sterilizasyon yöntemini işaret eden indikatör bulunmalıdır. - Ürünün non-steril tipleri; korunaklı, ürünün yapısına zarar vermeyecek özellikte ve şeffaf ambalaj içerisinde teslim edilmelidir. - Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde; ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır. |