SMT3787 DOKU TAKİP KASETİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Doku takip kasetleri alınan dokuların fiksasyonu sırasında kaybolmaması için içerisine yerleştirilerek dokuların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Özelliğine göre doku takip kasetleri kapaklı ya da kapaksız, tek bölmeli ya da iki bölmeli tipte seçenekleri vardır.
3. Doku takip kasetlerinin boyutları mikrotom cihazına tam uyumlu olmalıdır. Standart boyutlarda 40(±2) x 28(±2) x 7(±1) mm olmalıdır.
4. Doku takip kasetlerinin gövdesi üzerinde delik olmalı ve delikler içerisindeki milimetrik boyuttaki küçük dokuların dahi düşmesini engelleyecek ama içine parafin ve diğer kimyasalların geçişine izin veren yeterli miktarda standart boyutta olmalıdır. Kaset deliklerindeki boşluklarda düzensizlik ve tıkanıklık olmamalıdır. Deliklerin kare, dikdörtgen ya da yuvarlak çeşitleri mevcuttur.
5. Kapaksız doku takip kasetleri ayrıca standart doku takip kaset kapakları ile kapatılabilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	6. [bookmark: _GoBack]Kasetler, alkol, aseton, asit, ksilen gibi doku takibinde kullanılan her tür solüsyon, fiksatif, solventlere ve 60(±5) °C sıcaklığa karşı dayanıklı olmalıdır.
7. Çeşitli renkleri vardır.
8. Kasetler doku gömmeye ve takibine uygun; sert plastik, asetal resin ya da P.O.M malzemeden yapılmış olmalıdır. Çok sert ya da yumuşak yapıda olmamalı, bloklanan dokular kesim sırasında parafiniyle birlikte kasetten ayrılmamalıdır. Yeterli mukavemette olmalıdır.
9. Boyutuna göre doku gömme işleminde kullanılan metal kalıplar (base moult) ile uyumlu olmalı, kenarında boşluk kalmamalıdır.
10. Her model mikrotoma uygun boyutta olmalı, kaset tutucuya yan veya dik olarak takılmalı, kolay takılıp çıkartılabilir olmalıdır. Mikrotom blok tutucuya takıldığında hareket etmemelidir.
11. Kaset yazma cihazına uyumlu olmalı ve cihaz ile yazılan yazılar silinmemelidir.
12. Kaset üzerinde kurşun kalemle kalıcı olarak biyopsi protokol numarası yazılabilen eğimli bir özel ön yüzey bulunmalıdır. Kasetin önüne ve yanlarına kurşun kalemle yazı yazılabilmelidir. Yazının yazıldığı yüzey yazının dağılmasını engelleyecek özellikte olmalı, pürtüklü veya parlak kaygan olmamalıdır. Bu yüzeye yazılan yazılar doku takibinde ve kimyasallar ile temas ile silinmeme, solmamalıdır. Elle dokunma, basit temas ile dağılmamalı, silinmemeli-solmamalı, silgi ile silinmek istendiğinde sorunsuz çıkmalıdır.
13. Kurşun kalem ile soluk yazılan veya net yazılamayan kasetler için alınan toplam kaset miktarına yetecek oranda, istenen sayıda, kaset üzerine yazan özel yazıcı kalem yüklenici firma tarafından temin edilmelidir. Bu kalemler ile yazılan kaset yazıları da doku takip kimyasalları ve 65 derece ısıdan sonra bozulmadan – silinmeden – solmadan, kolay okunabilir şekilde kalmalıdır.   
14. Kasetlerin boyalı kısımları ultraviyole mürekkep ile yazılmaya uygun olmalıdır.
15. Kullanılmakta olan çelik kaset kapakları ile uyumlu olmalı, kolayca açılmamalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	16. Kendinden kapaklı kasetler doku güvenliği açısından kolay kapatılabilir olmalı ve kapatıldıktan sonra kaset kapağı doku takibinde açılmamalıdır. Kapaklar kasetlere yandan bir tırnak ile kısa kenardan monte edilmeli ve kapaklar kaset üzerinde kolayca hareket edebilmelidir. Kapaklı olanlarda kapak ve kaset birbirinden ayrı olmamalıdır.
17. İki bölmeli doku takip kasetlerinde küçük dokuların konulabilmesi için küçük bölmesi bulunmalıdır. Küçük bölümde küçük dokuların düşmesine engel olacak küçük deliklere sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	18. Ambalaj üzerinde üretildiği yer, kaset rengi ve miktarı belirtilmiş olmalıdır.
19. Teklif edilen ürünün ISO uluslararası kalite belgesi ve IVD CE belgesi olmalıdır. Ürün Türkçeye çevrilmiş orijinal MSDS formu ile laboratuara teslim edilmelidir. TİTUBB(ÜTS) tarafından onaylı ürün olması ve bunun belgelenmelidir.
20. Her kutuda en az 250 adet kaset bulunmalıdır. 
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