| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, primer veya metastatik omurga tümörlerinin perkütan olarak radyo-frekans (RF) ile ablasyonu için dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün kiti, - RF Tümör Ablasyon Prop, - RF Jeneratörü, - Girişim Seti, - Transpediküler girişim için introducer, osteotom, drill içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ablasyon Prop; - Gövdesi paslanmaz çelik materyalden üretilmiş olmalıdır. - Gövde çapı muhtelif ölçülerinden herhangi biri olmalıdır. - Tümör büyüklüğüne göre yakma süresi ile etki alanın çapı ayarlanabilir özellikte olmalıdır. - Atravmatik uçlu trokar tipte olmalıdır. - Girişim kanülünden geçecek uzunlukta olmalıdır. - Lokal anestezi altında perkütan olarak skopi veya BT rehberliğinde kullanım için uygun olmalı ve lineer yapıda dizayn edilmiş olmalıdır. - Derinliğin hesaplanabilmesi için cm cinsinden derinlik çizgileri olmalıdır. - Tüm gövdesi kapalı devre su soğutma sistemi ile soğutulabilmeli, ablasyon esnasında dokuda omet etkisi oluşturulmamalı ve karbonizasyon etkisi minimum düzeyde olmalıdır. - RF jenaratörü; - 375-500 KHz arasında herhangi bir frekansta çalışmalıdır. - Kullanım yerine göre 1 – 400 watt aralığında herhangi bir değerde güç üretebilmelidir. - Otomatik veya manuel olarak çalışabilmelidir. - 42- 110°C aralığında ısı üretebilmelidir. - İşlem esnasında hedef tümördeki sıcaklığı ve işlem sonu sıcaklığını gerçek zamanlı gösterebilmelidir. - 1-30 dk zaman aralığında çalışabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İşlem için ayarlanan sürenin geçen kısmını ve kalan kısmını dakika ve saniye cinsinden eş zamanlı gösterebilmelidir. - Doku sıcaklığı veya empedansı aşırı yükseldiğinde sistem otomatik olarak durmalıdır. - Süre tamamlandığında sistem otomatik olarak durmalıdır. - Güvenlik için sesle uyarı özelliği olmalıdır. RF ablasyon sistemi, istenirse cihaz üzerinden, istenirse ayak pedalı vasıtasıyla başlatılıp, durdurulabilmelidir. - Cihaz bileşik ablasyon yapabilmek için aynı anda en az 4 proba kadar çalıştıra bilmelidir. - Ablasyon işlemi esnasında cihaz üzerinden veya ayak pedalıyla güç manuel olarak artırılıp, azaltılabilmelidir. - Girişim seti, minimal invaziv omurga cerrahisine uygun ve birbiri ile uyumlu olmalıdır. Girişim iğnesi termal izolasyonlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |