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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Membran oksijenatörün yüzeyi biyouyumlu kaplama tipi ile kaplanmış olmalıdır.
3. Oksijenatörün ısı değiştirici bölümü paslanmaz çelik, PET, poliester veya poliüretandan yapılmış olmalıdır.
4. Oksijenatör membran yüzey alanı en fazla 0,88 m2 olmalıdır. 
5. Venöz rezervuar hacmi, en az 700 ml olmalıdır.
6. Oksijenatörde, gözenek (pore) çapı en fazla 40 mikrometre olan entegre arteriyel filtre olmalıdır.
7. Oksijenatörün priming volümü 150 ml fazla olmalıdır. 
8. Oksijenatör maksimum kan akış hızı (flow rate), en az 1 litre/dakika olmalıdır. 
9. Oksijenatörün membranı hollow fiber yapıda olmalıdır.
10. Venöz rezervuarı, sert (Hard Shell) tipte olmalıdır. Venöz rezervuarı içerisinde filtreli kardiyotomi rezervuarı olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	11. Oksijenatörün ısı değiştirici bölümü oksijenatör membran yapısının alt kısmında veya içinde bulunmalıdır.
12. Arteriyel ve venöz kan numunesi alma manifoldu olmalıdır.
13. Arteriyel kan ısısını ölçme portu olmalıdır. 
14. Venöz kan ısısını ölçme portu olmalıdır.
15. Oksijenatörde hastaya bağlanmadan önce perfüzyoniste hava çıkarma olanağı sağlayan “resirkülasyon devresi” olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	16. Oksijenatör, steril olmalıdır.
17. Kurumda bulunan kalp-akciğer makine sayısına göre 1 adet arter ve 1 adet venöz ısı probu verilmelidir.
18. Kurumda bulunan kalp-akciğer makine sayısına göre oksijenatör (holder) verilmelidir.
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