SMT3849-KORPEKTOMİ KAFES, SERVİKAL, AÇILABİLİR
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Sistem servikal bölgede korpektomi sonrası omurgada füzyon oluşturmak için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, distraksiyon yapma özelliğine sahip yapıda olmalıdır.
3. Kafes sisteminin vücutta kalacak tüm parça ve elemanları titanyum veya PEEK(Poliariletereterketon) alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
4. Ürün; plaklı veya plaksız olmalıdır.
5. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Sistem MR uyumlu olmalıdır.
7. Posterior (omuriliğe bakan) kenarında radyolojik işareti olmalıdır.
8. Omurgaya tutunma yüzeyleri keskin, dişli bir yapıda olmalıdır.
9. Üst ve alt omurgaya birebir kontakt sağlayacak yüzey açılı olmalıdır.
10. [bookmark: _GoBack]Ürün tamamen açıldığında bir üst kafesin kapalı haldeki yüksekliğine ulaşmalıdır.
11. Korpektomi sahasına konduktan sonra genişleyebilmelidir.
12. Korpektomi kafesi genişletme işlemi bir distraktör aracılığıyla veya dış çapındaki delikler vasıtasıyla çevrilerek olmalıdır. Çevrilebiliyorsa bu delikler 6’dan fazla ve eşit aralıklarla olmalıdır. 
13. Plaklı olan korpektomi kafesi ile entegre anterior servikal plak olmalıdır.
14. Plaklı olan korpektomi kafesi için uygun çap ve boylarda sabitleme vidaları olmalıdır.
15. Distraksiyondan sonra kilitlenme özelliği olmalıdır.
16. Füzyon ve greftleme için gerekli açıklık-boşluk bulunmalıdır.
17. Set içinde ihtiyaç olan boyuta karar verebilmek için deneme implantları bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:

	18. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
19. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
20. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
21. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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