SMT3855-TORAKOLOMBER POSTERİOR, UZAYABİLEN, NON İNVASİVE, MANYETİK ROD
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, torakolomber bölgede omurga eğriliklerinin tedavisinde füzyon uygulanmadan yapılan cerrahi girişime uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; Distraksiyon rodu ve eksternal distraksiyon-retraksiyon magnet cihazından oluşmalıdır.
3. Ürün, titanyum materyalden üretilmiş olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Ürün minimal invasive yaklaşıma uygun dizaynı edilmiş olmalıdır.
6. Ürün non-invasive distraksiyon ve retraksiyon yapmalıdır.
7. Ürün üzerinde bulunan distraksiyon ve retraksiyon merkezi farklı çap ve uzunlukta olmalıdır.
8. Hem rod hem de distraksiyon alanları XR altında izlenebilir olmalıdır.
9. Ürün, proksimal ve distalde kesilebilir ve bükülebilir olmalıdır.
10. Ürün, tek veya çift kullanılır olmalıdır.
11. Çift rod uygulamaları için bağımsız güvenlik modülü bulunmalıdır.
12. Ürünün uygulaması anestezi veya ameliyathane koşulları gerektirmemelidir.
13. Ürünün, hareket duyarlılığı 0,32mm olmalıdır.
14. Uzatma sağlanan alanın güvenliğini korumak için iki yönlü aksial modülleri standart transpediküler vidalar ve hooklarla kullanılabilmelidir.
15. Sistem kemik doku üzerindeki stresi azaltmak amacıyla tamamen rijit ya da serbet uzatma yöntemleriyle kullanılabilmelidir.
16. Ürün uzatma kapasitesine sahip olmalıdır.
17. Yapılan uygulama dijital olarak izlenebilmelidir. 
18. Eksternal pil hastalara ait bilgileri (uzatma miktarı, uygulama süresi ve uygulanan gücü) saklamalıdır.
19. Tedavi sürecinin sonunda veya rod değişimi gerektiğinde minimal invasive yöntemle çıkarılabilmelidir.

	Genel Hükümler:
	20. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
21. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
22. [bookmark: _GoBack]Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
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