| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, vertebral çökme kırıklarında uygulanacak minimal invasive bir cerrahiye olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün tutunmayı sağlayacak Polimer (PMMA) Toz Ve Methyl Methacrylate(MMA) monomer bileşenlerden oluşmalıdır. - Ürün toz paketi en fazla 40grlık ambalajda olmalıdır. - Ürünün kaplı veya kapsız seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün toz paketi içeriğinde; - Polymethyl Methacrylate, - Benzoyl Peroxide, - Barium Sulfate Ph.Eur veya - Zirkonyum dioksit olmalıdır. - Ürünün sıvı içeriğinde; - Metil metakrilat (MMA) - N, N-dimetil para toluidin (DMPT) - Hidrokinon maddeleri bulunmalıdır. - Ürünün kaplı olan türünde 1 adet karıştırma kabı ve 1adet spatul bulunmalıdır. - Karıştırma kabı ve spatul biouyumlu olmalı ürünün yapısını bozmamalıdır. - Ürün kanüllü iğnelerle enjekte edilebilir kıvamda olmalıdır. - Ürün kolay uygulama için ideal akışkanlığa sahip olmalıdır. - Ürün düşük vizkoziteye sahip olmalıdır. - Ürün yüksek oranda radyoopak olmalıdır. - Ürün perkütan enjeksiyona uygun olmalıdır. - Ürün kemiğe ve etrafındaki yumuşak dokulara zarar vermeyecek ısıda olmalıdır. - Ürünün hazırlama süresi 0-2 dakika arasında olmalıdır. - Ürünün kullanım ve final süresi 1-18 dk arasında olmalıdır. - Ürünün donma final zamanı kullanım süresini geçmemelidir. - Mekanik olarak güçlü bir çimento olmalıdır. - Toz bileşim steril pakette, sıvı bileşim steril ampul içinde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |