SMT 3986 FİBER POST, KOMPOZİT ESASLI

	SMT Temel İşlevi:
	1. Doğal diş dokusunun yetersiz kaldığı durumlarda koronal restorasyonu desteklemek amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün orijinal ambalajı içerisinde olmalı ve farklı ölçülerde fiber postlar bulunmalıdır.
3. [bookmark: _GoBack]Fiber postun kullanımına uygun drill olmalıdır.
4. Translüsent tipleri olabilir.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün estetik, konik apekse paralel formda olmalıdır. 
6. Postlar korozyon oluşturmamalıdır
7. Cam fiber olarak güçlendirilmiş olup, İçeriğinde %87±10 cam fiber, %13±7 epoksi resin olmalıdır.
8. Elastikiyet modülü dentinin elastikiyet modülüne yakın olup en az 30 Gpa veya en az 1.650 Mpa olmalıdır.
9. Aeratörle su altında kesilip şekil verilebilmelidir.

	Genel Hükümler:

	10. Birim değerlendirilmesi post adedi bazında yapılacaktır.
11. Ürün CE standartlarına uygun olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir.
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