[bookmark: _GoBack]SMT4008-HEMOFİLTRE, HEMOFİLTRASYON İÇİN
	SMT Temel İşlevi:
	1. Akut böbrek yetmezliklerinde ve volüm yüklemelerinin tedavisinde kullanılabilecek şekilde üretilmiş olmalıdır.
2. Hemofiltre ile aşağıdaki tedavi modlarına olanak sağlamalıdır.
a) CVVH sürekli venö-venöz hemofiltrasyon
b) CVVHD sürekli venö-venöz hemodiyaliz
c) CVVHDF sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon
d) HV-CVVH yüksek volüm hemofiltrasyon
e) SCUF yavaş sürekli ultrafiltrasyon

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	3. Hemofiltre biokompatıple polyetersulfane veya polysulfan membran yapıda olmalı iç çapı 220pm, duvar kalınlığı 40pm' dan fazla olmamalıdır.
4. Hemofiltrenin yüzey alanı; pediatrik veya yetişkin hastalar için 0,2m²-2,0m²  arasında olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Hemofiltrenin kan akım hızı minumum 100ml/dak, maksimum 500ml/dak olmalıdır. Pediatrik hastalar için kullanılacak filtrenin kan akım hızı minimum 10ml/dk, maximum 100ml/dk olmalıdır.
6. Hemofiltrenin trans membrane basıncı 0- 600mmHg değerleri arasında olmalıdır.
7. Hemofiltrenin priming hacmi 40-131ml aralığında olmalıdır. Pediatrik hastalar için kullanılacak filtrenin priming hacmi 18ml-21ml aralığında olmalıdır.
8. Hemofilitrede basınç düşmesi minumum 10mmHg, maximum 52mmHg değerleri arasında olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Hemofiltre tek tek, steril paketlenmiş olmalı ve sterilizasyon yöntemi ve son kullanım tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
10. Birlikte kullanılacak hemofiltrasyon setine birebir uyumlu olmalıdır.



