| ## SMT Temel İşlevi: | - Cerrahi operasyonlar esnasında anestezi uygulamalarında kullanılmak amacı ile her türlü medikal gazın hastaya nakil edilmesi işlemleri için tasarlanmış tek kullanımlık ve çok kullanımlık tipte imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün yastıklı PVC tipleri ve silikon yastıklı/yastıksız tipleri olmalıdır. - Tüm ürünler için hasta tipine göre farklı boyutları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | PVC Tek Kullanımlık Tip: - Maske PVC den yapılmış olmalıdır. - Hastanın vital fonksiyonlarını rahatça izleyebilmek için şeffaf olmalıdır. - Hastanın yüz yapısına uygun olabilmesi için, valfli bir hava yastığı bölümü olmalı ve bu bölüm istenilen oranda havayla doldurulabilmelidir. - Maskelerin yüzeyi hasta ile tam temas etmelidir. - Maske cildi tahriş etmemelidir. - Maske fitalat, DEHP, doğal kauçuk latex içermemelidir. Silikon Yastıklı ve Yastıksız Tip: - Ölü hava boşluğu minimum olmalıdır. - Şeffaf ve yüze tam uyumlu olmalıdır. - 134 dereceye kadar buhar otoklavında steril edilebilir ve en az 50 defa kullanılmalı ve bu özellik belgelendirmelidir. - Anestezi makinelerine tam uyumlu olmalıdır. - Silikon maskenin mono blok gövdesinde yastığı olan ve olmayan tipleri mevcut olmalıdır. - Maske hasta yanak boşluklarını doldurabilecek yumuşaklıkta olmalıdır. - Ürünün steril edilebilmesi için maske tek bir parçadan oluşmalıdır. - Maskenin ebatlarını tanımlamak için kullanılan sökülebilir malzemenin renk kodları olmalıdır. - Maske harnes ve hook kullanımına uygun şekilde olmalıdır. - Her 5 maske için 1 adet hook ring ve harnes verilmelidir. - Çok kullanımlık hook ring tamamen metal malzemeden üretilmiş veya polisülfan malzemeden üretilmiş ve dayanıklı olmalıdır. - Çok kullanımlık harnes %100 silikon olup latex içermemelidir. - Maskenin kabuk kısmı silikon kaplı polisülfon malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | Silikon Maske Kaf Kısmı Sökülüp Takılabilen Tip: - Ölü hava boşluğu minimum olmalıdır. - Tamamı veya yastık kısmı harici kalan bölge şeffaf (transparan) olmalıdır. - 134 dereceye kadar buhar otoklavında steril olmalıdır. - Anestezi makinelerine tam uyumlu olmalıdır. - Maske yastıklı, şeffaf olmalı ve maske yastıkları sökülüp takılabilir olmalıdır. - Alt gövdeleri tutturmak için 4 adet (±1) klip olmalıdır. - Ulusal renk kodlu olmalı ve bu parça sterilizasyona gitme esnasında sökülüp takılabilir özelikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler CE belgesi bulunmalıdır. - Uluslararası renk kodlu ve konektörü olmalıdır. |