| ## SMT Temel İşlevi: | - Travma sonucu gelişen tansiyon pnömotoraks vakalarında kullanım için geliştirilmiş medikal ürün olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün yaralanma türü ve hastanın anatomik yapısına göre tasarlanmış valfli ve valfsiz çeşitlerinden biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | TORAKS DEKOMPRESYON İĞNESİ VALFSİZ - Ürün torakostomi sırasında sürekli rahatlama için kateterin güvenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlamalıdır. - Ürün göğüs boşluğunda biriken hava ve kanı en az 4 saat boyunca tahliye etmelidir. - Ürünün düzgün yerleştirildiğini tespit etmek için şeffaf başlığı olmalıdır. - Ürün tek kullanımlık olmalı ve kolay açılabilen sert plastik tüp şeklindeki steril ambalajlarda sunulmalıdır. Ambalaj kapağının üzerinde taşımayı ve kolay açılmasını engelleyen çıkıntı, klips vb. gibi aksesuarlar bulunmamalıdır. - Ürün radyoopak ve non-pirojenik özellikte olmalı ve lateks içermemeli, en az 14 Gauge çapında ve 8cm uzunluğunda olmalıdır. - Ürün paslanmaz çelikten imal edilmelidir. - PVC’den imal edilen katater, ambalaj dahilinde olmalıdır. TORAKS DEKOMPRESYON İĞNESİ VALFLİ - Ürün en az 12 Gauge çapında ve en az 8cm uzunluğunda olmalıdır. - Ürün, zorlu çevre koşullarına karşı korunaklı bir kap içerisinde bulunmalıdır. - Ürün üzerinde pnömotoraksın sürekli ventilasyonu için uygun derinliği sağlamak üzere gösterge çizgileri bulunmalı, bu çizgiler kan ve vücut sıvılarıyla silinmemelidir. - Ürünün gösterge çizgileri kanülün hareket ettiği durumlarda (hasta transportu sırasında, kanülün iyi sabitlenmemesi durumunda vb.) fark edilebilmeli, gerektiğinde iğne ittirilerek sivri uç tekrar açılıp plevral boşluğa girmesi için ürün dokuyu açabilmelidir. - Ürün, sivri ucu yardımıyla dokudan geçerek plevra boşluğuna yerleştirildikten hemen sonra otomatik olarak sivri ucu kapanmalı, künt uçlu kanülü açılmalı; kanül içerisinden kapanan sivri ucun çıkarılmasına gerek olmadan kullanılabilmelidir. - Ürünün sivri ya da künt uçlardan hangisinin açık olduğunu gösterecek bir göstergesi bulunmalıdır. Bu durumda uygulayıcı iğnenin plevra boşluğuna ulaştığı görülebilmelidir. |
|  | - Ürünün kanülü, hastanın taşınması esnasında çökme veya katlanmayla tıkanmamalıdır. - Ürün X-Ray’de görünür olmalıdır. - Ürünün şeffaf luer kilit kapağı göğüsten hava veya kanın aktif olarak çekilmesini sağlamalıdır. - Ürün iğnesi iç organları delme riskini azaltmak için veres güvenlik ucuna sahip olmalıdır. - Ürün göğsü terk eden hava veya sıvıyı izlemek için görünür başlık içermeli ve görsel penetrasyon göstergesi bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık steril plastik tüp içerisinde sunulmalıdır. - Ürün üretim tarihinden itibaren en 5 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır. |