| ## SMT Temel İşlevi: | - Solunum yolunu güvenlik altına almak veya solunumu kontrol etmek amacıyla trakea içine bir tüp yerleştirilmesi esnasında tüpün yerleştirilmesini ve değiştirilmesini kolaylaştırmak, zor entübasyonda kullanılmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün entübasyon stilesi, zor entübasyon radyoopaklı buji oksijen girişli/oksijen girişsiz ve zor entübasyon buji tiplerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | Entübasyon stilesi tipi: - Ürün esnek, kolay şekil verilebilir, PVC kaplı ve alüminyum bir telden yapılmış olmalıdır. - Ürünün 4ch, 6ch, 8ch, 10ch, 12ch, 14ch, 16ch seçenekleri olmalıdır. - Ürün şekil verilebilir özelikte olmalıdır. - Ürünü giriş ve çıkışı kolaylaştıran, kaygan bir yüzeye sahip olmalıdır. - Ürün travma oluşturmayan, yumuşak distal bir uca sahip olmalıdır. - Ürün 25(±2)cm’den kısa, 36(±2)cm’den uzun olmamalıdır. Zor entübasyon buji radyoopaklı/radyoopaksız tip: - Ürün zor entübasyonlarda kullanılmalıdır. - Ürünün oksijen girişli veya oksijen girişsiz çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürün 5ch, 6ch ve 8ch çapında en az 40 cm uzunluğunda; 10ch, 11ch, 12ch, 14ch, 15ch ve 19ch çapında olmalı, uzunluğu ise en az 65cm olmalıdır. - Ürünün radyoopaklı tiplerinin görüntüleme yapılabilmesi için ürün üzerinde x-ray özellikli çizgiler bulunmalıdır. - Ürünün ucu atravmatik ve açılı olmalıdır. - Ürün şekil verilebilir özelikte olmalıdır. - Ürün üzerinden trakeal tüpün kolay ilerlemesi için pürüzsüz olmalıdır. - Ürünün oksijen girişi olan tiplerinde oksijen bağlantısı ve ventilatör devresi girişi için en az bir farklı konektörü olmalıdır. - Ürünün oksijen girişi olan tiplerinde oksijen bağlantısı lümen girişi ile uyumlu olmalıdır. |
|  | Zor entübasyon tüp değiştirici buji tipi: - Ürün zor entübasyonda tüp değiştirmede kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. - Ürün 5ch, 6ch ve 8ch çapında ve 54(±2)cm uzunluğunda; 10h, 11ch, 12ch, 14ch, 15ch ve 19ch çapında ve en az 80cm uzunluğunda olmalıdır. - Ürün yarı sert ve hava geçişini sağlayacak lümeni olmalıdır (5ch ile 6ch çaplı tiplerinde hava lümensiz olabilir.). - Ürün işlem esnasında şekil verilebilir esneklikte ancak oksijen geçişine direnç oluşturmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Ürün üzerinde derinlik işaretleri olmalı, zararlı madde ve lateks içermemelidir. - Ürün görülebilen bir renkte ve üzerinde cm cinsinden ölçüsü olmalıdır. - Ürün mono blok gövdeli konektör ile hem solunum çantasına hem de oksijen tüpüne bağlanabilir olmalı ve iki bağlantı için ayrı konnektöre ihtiyaç duymamalıdır. - Ürünün oksijen konektörü ürün ile ambalajlanmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril ambalajda teslim edilmelidir. |