| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün cerrahi müdahale sırasında atravmatik olarak geri çekilmiş bir insizyon aracılığıyla abdominal boşluğa erişmek, minimum insizyon büyüklüğüyle abdominal boşluğun maksimum ölçüde açılmasını sağlamak amacı ile laparoskopik ve açık cerrahi sırasında yara kontaminasyona karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün (XS-Small-Medium-Large-Xlarge) değişik boy seçenekleri olmalıdır. - Ekartör, İnsizyon Genişletici, Ekstra Küçük 2cm/ 4cm - Ekartör, İnsizyon Genişletici, Küçük 2.5cm/6cm - Ekartör, İnsizyon Genişletici, Orta 5cm/9cm - Ekartör, İnsizyon Genişletici, Büyük 9 cm/14 cm - Ekartör, İnsizyon Genişletici, Ekstra Büyük 11cm/17cm |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, atravmatik retraksiyon sağlayan, esnek, sağlam ve şeffaf poliüretan kılıfa bağlanan iki halkadan oluşmalıdır. Bu halkaların çapları daha iyi ekartasyon yapabilmesi için birbiriyle aynı olmalı, biri diğerinden küçük olmamalıdır. - Ürün lateks içermemelidir. - Ürünün kolay yerleştirilebilmesi için üst bölümündeki ince halkası esnek olmalıdır. - Ürünün kolay ayarlanabilmesi için üst bölümündeki esnek halka içe veya dışa rahatlıkla bükülebilir olmalıdır. - Ürün batına yerleştikten sonra ekartasyon yapabilmeli ve yara kenarlarını operasyon süresince korumalıdır. - Ürün cerrahi işlem sonrasında tek hareketle batın içinden çekilerek kolayca çıkarılabilmelidir. - Ürünün film materyali sağlam olmalı ve kolay yırtılmamalıdır. - Ürünün batın dışında kalan halkası elle kolaylıkla bükülebilir olmalıdır. - Ürün tamamı disposable olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün ölçü bilgileri paket üzerinde belirtilmelidir - Ürün steril tekli pakette teslim edilmelidir. |