|  |  |
| --- | --- |
| **SMT****Temel İşlevi:**  | 1. Trakeaya girişi ve larinksin net bir şekilde görünmesine olanak sağlayarak, endotrakeal entübasyon işlemini gerçekleştirmekte yardımcı olmak amacı ile üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Farklı yaş grupları için farklı bıçak boyları mevcut olmalı (1-2- 3- 4) bu boyların genişlik ve uzunlukları uygun yapıda imal edilmiş olmalıdır. (19mm\*101mm), (22mm\*110), (27mm\*121mm), (25mm\*118) (29mm\*130) vb. gibi
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Zor entübasyon bladelerin üzerinde renkli entübasyon tüpü temas alanı olmalıdır.
2. Ürünün videolaringoskopa kolay yerleştirebilmesi için bıçak üzerinde çentik olmalı bu sayede kolayca yerleştirebilmelidir.
3. Bıçakların buğu önleyici özelliği olmalıdır.
4. Bıçaklar dayanıklı optik polimer malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Bıçaklar, özel PVC’den yapılan, ağız içi travma yaratmayan ve dişleri koruyan bir yapıda olmalıdır.
6. Zor enstalasyon için kullanılan bıçakları üzerinde santimetre cinsinden derinlik işaretleri olmalıdır.
7. Ürün ile getirilen cihaz bıçaklara tam uyumlu olmalıdır.
8. Cihaz düşme ve darbelere karşı dayanıklı olmalı ve ana gövdeyi saran medikal sınıf kaplama ile entübasyon sırasında dişlere zarar verilmesini önlemelidir.
9. Cihaz hem videolaringoskop hem de laringoskop olarak kullanılabilmelidir.
10. Cihaz ergonomik olmalı elle taşınabilir ve hafif olmalıdır.
11. Cihazın bataryası en az 250 dakikaya kadar video kullanıma imkân sağlamalıdır ve ekranın üzerinde kalan batarya suresi izlenebilmelidir.
12. Cihazın en az 250 dakika ekran görüntüleme süresi olmalıdır.
13. Cihazın ışık kaynağı LED olmalı ve cihaz için kalibrasyon gerekmemelidir.
14. Cihazın ana gövdesi üzerinde, cihazdan ayrılmayan en az 2.5” LCD renkli ekranı olmalı bu sayede ekran ile ses telleri, larinks girişi ve entübasyon alanındaki yumuşak dokular açık bir şekilde görüntülenebilmelidir.
15. Sabit uzunluktaki bıçak yuvası içindeki entegre kamera CMOS nitelikte olmalıdır
16. Cihaz üzerinde bıçağın takıldığı çelik kısmın çentikli olmalıdır.
17. Cihazın kullanılan aksamları steril veya dezenfekte edilmeye uygun olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Bıçaklar tek kullanımlık ve steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
2. Ürün lateks içermemeli, CE işareti olmalıdır.
3. Yüklenici Her 300 adet blade ile birlikte mülkiyeti tedarikçi firmaya kalmak kaydı ile kullanım amaçlı ,1 adet mobil video laringescope cihazı, 1 adet cuff basınç ölme cihazı, 2 adet yedek non-rechargable batarya verilmelidir, sabit bataryalı ürünlerde yüklenici teknik servis desteği vermeli ayrıca herhangi bir arıza yaşandığında kullanıcıya yeni ürün teslim etmelidir.
4. Yüklenici firma ihale sonrası ürün teslimi esnasında ya da öncesinde ürün hakkında Sağlık tesisinin ihtiyacı doğrultusunda ürün ve cihaz kullanımı, temizlik işlemler ve sterilizasyon işlemleri hakkında bedelsiz eğitim vermekle mükelleftir.
 |