| ## SMT Temel İşlevi: | - Sabit protetik restorasyonların daimi simantasyonunda kullanılabilir özellikte olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün toz ve likitten oluşmalı, en az 80gr toz ve en az 30ml. likit formunda olmalıdır. - Ürün ambalajında ölçeği olmalıdır. - Sıvısı berrak olmalı tortu içermemelidir. - Toz kısmı gözle bakıldığında kir ve lif gibi yabancı maddeler içermemelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün tozu ince granüllü olmalıdır. - Ürün sertleşirken ısı açığa çıkarmamalıdır. - Radyo-opak görüntü vermelidir. - Tükürükten etkilenmemelidir. Sertleşme sonrasında çözünmeye karşı dirençli olmalıdır. - Ürün pulpal irritasyona sebep olmamalıdır. - Ürünün film kalınlığı en fazla 25µm olmalıdır. - Ürünün nihai çalışma süresi en fazla 3-6 dakika arasında olmalıdır. - Ürünün manipülasyonu kolay olmalıdır. - Ürün homojen bir yapıya sahip olmalıdır. - Poröziteye sebep olacak gaz kabarcıkları yapmamalıdır. - Kokusu ve kıvamı kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Birim değerlendirilmesi ürünün tozunun gramajı bazında yapılacaktır. - Ürün orijinal ambalajında bulunmalıdır. - Ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir. |