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	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Kardiyak implante edilebilir elektronik cihaz [kalıcı kalp pili, implante edilebilir defibrilatör (ICD), kardiyak resenkronizasyon tedavisi (KRT)] yerleştirilmesi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. 6F-13F arası çeşitli çaplarda seçenekleri olmalıdır.
3. En az 13 cm olmalıdır.
4. Paket içerisinde 1 adet 18 G seldinger iğnesi, 1 adet iğne ile uyumlu 10 cc’lik şırınga ve 0.035 inç veya 0.038 inç çapında en az 48 cm kılavuz tel olmalıdır.
5. Yapılacak işleme göre aspire etmek, yıkamak ve kontrast enjeksiyonu için uygun bir yol sağlayan 3 yollu musluklu bir yan port içeren modelleri de olmalıdır.
6. Ülkemizde kullanılmakta olan kalp pili elektrotları ile uyumlu olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Yırtılabilir olmalıdır. 
8. Yapılacak işleme göre kan kaybı ve hava embolisi riskini azaltmak için ve işlemler sırasında düşük yerleştirme kuvvetleri sağlayan hemostatik valfli modelleri de olmalıdır. 
9. Sürekli temiz ve pürüzsüz soyma özelliği olmalıdır.
10. Sapta basılı french boyutu  gösterilmelidir.
11. Çıkmalı dilatör konnektörü bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Malzeme steril ve orjinal ambalajında olmalıdır.
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