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	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Test stripleri beraberindeki cihazıyla birlikte tam kanda hemoglobin seviyesini ölçmek için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Hemoglobin ölçüm çubuklarının ölçüm aralığı Hb: 3.6-26.0 g/dl (2-16.1 mmol/L), Hct: 10-90% olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Kan stribe kolayca çekilebilmeli veya emdirilebilmelidir. Strip cihaza kolayca yerleştirilebilmelidir.
4. Ölçüm çubukları neonatal, arterial, venöz ve kapiller kanda ölçüm yapabilmelidir.
5. Ölçüm çubuklarının interferans etkileri yazılı olarak verilmelidir. 
6. Hemoglobin ölçümü için en fazla 5 µL kan miktarı yeterli gelmelidir.

	Genel Hükümler:

	7. Her 200 strip için stripe uyumlu 1 adet cihaz kullanıcıya ücretsiz teslim edilmelidir.
8. Stripler cilt, hava, ısı, nem, temastan olumsuz etkilenmemelidir ya da etkilenmeyecek şekilde tek tek paketlenmiş olmalıdır. 
9. Üretici firma ISO belgesini ve ürünün CE belgesini ihale komisyonuna sunmalıdır.
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