

SMT4169-ÖZE
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Daha çok sıvı ortamlar olmakla beraber çeşitli ortamlardan örnek alıp ekim yapmak için kullanılır. Yanmayan madeni, özel bir sap (öze sapı) ve ona takılan bir uçtan (öze ucu) oluşan tellerdir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Öze sapı özelliğine göre plastik veya metal (paslanmaz çelik, alüminyum vb.) steril ya da nonsteril, disposable ya da reusable, şekline göre halka ya da iğne şeklinde çeşitleri vardır.
3. Öze sapları en az 15 cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Öze uçları en az 1 µl hacimde olmalıdır. Farklı hacim çeşitleri vardır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Öze sap ve uçları bakteriyoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır. 
6. Besiyerine zarar vermemelidir.
7. Öze sapı standart öze uçları ile kullanıma uygun olmalıdır.
8. Plastik öze sapları, kolay kırılmaz, esnek olmalıdır. Tek kullanımlık, steril olmalıdır. Tercihe göre bir ucu halka bir ucu iğne olmalıdır.
9. Çelik öze saplarının sap kısmı tahta veya nikel kaplı pirinçten yapılmış olmalıdır.
10. Metal öze sapları otoklavlanabilir olmalıdır.
11. Metal öze uçları altı kıvrımlı olmalıdır. Kıvrım yerleri paslanmaz ve ısıya dayanıklı olmalıdır. Öze saplarına uygun olmalı ve tam oturmalıdır.
12. Nikel-krom çelik öze uçları 1200 ⁰C'ye sıcaklığa kadar ısıtılabilir olmalıdır.
13. Platin öze uçları ateş kaynağında yakıldıktan sonra üzerinde artık materyal bırakmamalıdır. Uzun süre kullanıma uygun olmalıdır.  %99,9 saflıkta platinden yapılmış olmalıdır

	Genel Hükümler:
	14. Plastik öze sapı ve uçları en fazla 20’lik ya da tek tek paketler şeklinde olmalıdır. 
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