| ## SMG Temel İşlevi: | - Açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Oksijenatör hollow fiber membrane yapıda olmalıdır. - Oksijenatör platelet yapışmasını ve protein denaturasyonunu engellemek için biyouyumlu materyal ile kaplanmış olmalıdır. - Kardiyotomi filtresi en fazla 40µm olmalıdır. - Oksijenatör ve rezervuarın kapasitesi 700ml den az olmamalıdır. - Oksijenatör ve rezervuar şeffaf yapıda olmalı operasyon esnasında içi görülebilmelidir. - Oksijenatörün yüksek basınca dayanıklı hareket edebilir tek yön valfi ile örnek alma manifoldu bulunmalıdır. - Oksijenatör kan akış hızı en fazla 1.5L/dakika akış hızı gerektiren Kardiyo pulmoner bypass operasyonlarında kullanılabilir kapasitede olmalıdır. - Oksijenatörün membran yüzey alanı en az 0,35m² olmalıdır. - Oksijenatörün minimum çalışma seviyesi en az 15ml olmalıdır. - Oksijenatörün statik prime volümü en fazla 50ml olmalıdır. - Oksijenatör entegre yüksek performanslı heat exchanger içermelidir. - Oksijenatör ve rezervuarın kan giriş çıkış portları ¼” veya 3/8” kullanıma uygun özellikte olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Oksijenatörde venöz drenaj spontan ve serbest gravitasyon ile gerçekleşmelidir. - Oksijenatörde entegre arterial ve venöz kan numunesi alma sistemi olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |