SMT 4198 MİKROTOM BIÇAĞI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün patoloji laboratuvarında mikrotom cihazında parafine gömülmüş dokulardan ve frozen cihazında kryomatriks ile gömülmüş dokulardan kesit almak için kullanılmaktadır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Mikrotom bıçağının yüksek profil ve düşük profil çeşitleri vardır.
3. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olup çizik oluşturması özel teflon kaplaması ile önlenmiş olmalıdır. 
4. Yüksek profil (High profil) mikrotom bıçaklarının boyutları 80(±5) x 14 x 0,30(±0,05) mm olmalıdır.
5. Düşük profil (Low profil) mikrotom bıçaklarının boyutları 80(±5) x 8 x 0,25(±0,05) mm olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Mikrotom bıçakları en fazla 35 derece kesme açısına sahip olmalıdır. 
7. Ürün patoloji laboratuvarında mikrotom cihazı üzerine parafine gömülmüş dokularda kesit almak için kullanılmak üzere uygun tasarımda olmalıdır.
8. Standart, sert, yumuşak, kemik ve donmuş dokulardan iyi kalitede kesit alabilmek için farklı çeşitlere sahip olmalı ve laboratuvara ihtiyacı olan çeşitlerinden ihtiyacı olan miktarda teslim edilebilmelidir. Bu özellikleri firma belgelendirmelidir.
9. Patoloji laboratuvarında kullanılmak üzere, mikrotom cihazı bıçak tutucusuna uygun tasarımda olmalı, rotari ve kızaklı mikrotomlar ile frozen cihazlarında kullanılabilmelidir
10. Mikrotom bıçağının keskin tarafı lazer kesimle kesilmiş olup özel bir kaplamayla kaplanış olmalıdır. Bu sayede daha çok kesit alınabilir özellikte olmalıdır.
11. Mikrotom bıçakları tüm marka mikrotom cihazları ile uyumlu olmalıdır. Bıçak tutuculara kolayca yerleştirilebilmelidir.
12. [bookmark: _GoBack]Her bir bıçakla standart parafin bloklardan en az 50 kaliteli kesit alınabilmelidir. Bu şartı sağlamayan bıçaklar kullanıcı tarafından rapor edilecek ve firma tarafından değişim gerçekleştirilecektir. 
13. Frozen (kriyostat) bıçağı düşük ısılarda kesit yapmaya imkân verecek şekilde karbon ya da teflon kaplı olmalıdır.[image: ] 

	Teknik Özellikleri: 
	14. Rutin kesme işlemlerinde sorunsuz kullanılmalı, iyi kalitede kesitleri elde edilmesi için kesim ağzı homojen bilenmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	15. Her bir kutu en fazla 50 adet bıçak içermelidir. Ambalaj üzerinde ürün adı, ürün özellikleri, üretim tarihleri ile üretici firma bilgileri olmalıdır, ambalaj üzerinde referans numarası IVD olduğu yazmalıdır. 
16. Mikrotom bıçaklarının üretim tarihi teslim tarihinden itibaren en fazla 1 yıl olmalıdır.
17. Bıçağı ortamdan korumak, ayrıca kolay kullanım amacı ile kızaklı orijinal ambalaja sahip olmalı. 
18. Mikrotom bıçağının orijinal ambalajın kutusu üzerinde çizgi barkod olmalıdır ve bu sayede üretici firmanın tüm bilgilerine herhangi bir QR/barkoda okuyucu tarafından okutulduğunda ulaşılabilmelidir.
19. Uluslararası standartlara uygunluğu belgelenmelidir.
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