SMT4201 ROTABİLATÖR VE KATETERİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Anjiyoplasti işlemlerinde Aterektomi işlemlerinde, damar içindeki plaklı ve kalsiyumlu yapıların açılmasında kullanılabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Konsol ve sistem donanımı; Konsol, hava tankı, advancer, burr katater veya Orbital Aterektomi cihazı, pompa, düşük tuzlu su (salin) seviyesi sensörü, sensör bağlantı kablosu, crown kateter ve kılavuz tellerden oluşmalıdır.
3.  Özel tasarımı sayesinde, dirençle karşılaştığında, düşük tork uygulayabilmeli veya sıvı seviyesi azaldığında işlemi durdurabilmeli ve bu özelliği ile damarın zarar görmesini engellemelidir.
4. Advancer üzerinden yönetilen Dynaglide özelliği sayesinde düşük seviyede kontollü rotasyon (5.000-90,000 RPM aralığında) yapılmasına olanak sağlamalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Cihazın ucundaki Burr/Crown katater dönme tabanlı bir katater olmalı, kataterin ucunda elmas kaplı eliptik bir çapak kullanan veya eksantrik olarak monte edilmiş elmas kaplı bir taç taşıyan esnek bir şaft’tan oluşmalıdır.
6. Çalışma alanı uzunluğu 135cm, kılıf çap’ı 0,058-0.066inç olmalıdır.
7. Elmas kristalleri 5-10 mikron nikel veya çelik kaplama ekstrüzyon, boyutu 20-30 mikrondan oluşmalıdır.
8. Orbital Aterektomi Crown çapı 1.25mm veya Burr çapı seçenekleri 1.25mm-1.50mm-1.75mm-2.00mm-2.25mm-2.38mm-2.50mm olmalıdır.
9. Aterektomi cihazıyla beraber; floopy wire 2.2cm-2.5cm spring tip – extra support wire 2.5cm-2.8cm spring tip iki cins tel kullanılabilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	10. Hızlı ve basit kurulum özelliği sayesinde prosedür süresini kısaltmalıdır, tek kurulum sonrasında vaka boyunca kullanılabilmelidir.
11. Advancer bir kılavuz olarak hava türbinini veya  Orbital Aterektomi cihazı bir kılavuz olarak elektrik motorunu sistem işlevlerini kontrol ederek güvenli ilerleme sağlamalıdır.


	Genel Hükümler:

	12. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
13. İşlem esnasında kullanılacak ince özel kılavuz tel firma tarafından bedelsiz sağlanacaktır.
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