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	1. Önceden belirlenmiş miktarda örneği istenen hacimde kesin olarak almaya yönelik olarak hesaplanan vakum değerinde vakumlama işlemine tabii tutulmuş, kırılmaya dayanıklı genellikle PET malzemeden yapılan tüpler, analiz yapılacak kan örneğini almada kullanılır. 

	Malzeme Tanımlama Bilgileri:

	2. Vakumlu kan alma tüpleri özelliğine göre: Katkı maddesi içerip içermemesi; İçerdiği katkı maddesine göre (antikoagülan/koruyucu); Hacmine göre (alınacak kan miktarı) ayrılır. 
3. Vakumlu tüplerin kullanım özelliğine göre de kapak rengi belirleyici özelliğe sahiptir:
· Serum Tüpleri (Kırmızı/Sarı Kapaklı)
· Sarı Kapaklı Kan Gruplama Tüpleri
· Mor Kapaklı Tüpler
· Mavi Kapaklı Tüpler
· Mavi Kapaklı Ctad Tüpleri
· Siyah Kapaklı Tüpler
· Yeşil Kapaklı Heparinli Tüpler
· Gri Kapaklı Tüpler 
· Lacivert Kapaklı Eser Element Tüpleri
· Pembe Kapaklı Cross Match Tüpleri

	Teknik Özellikleri:

	4. Serum Tüpleri (Kırmızı/Sarı kapaklı): Klinik biyokimya ve immünoloji laboratuvarlarında uygulanan testlerde kullanılır. Tüplerin iç yüzeylerine püskürtülen silika partikülleri sayesinde pıhtılaşma sağlanmalıdır. Serum tüpleri içerisinde yer alan jel, santrifüj esnasında serum ve kan hücreleri arasına girip bariyer oluşumunu tamamlayarak santrifüj sonrasında kaliteli serum hücresi numunesi elde edilmesini sağlamalıdır. Trombince zenginleştirilmiş sarı veya turuncu kapaklı serum tüpleri, tüplerin iç yüzeyine püskürtülmüş trombin bazlı pıhtı aktivatörü sayesinde hızlı pıhtılaşma sağlamalıdır. 
5. Sarı Kapaklı Kan Gruplama Tüpleri: Özelliğine göre ACD-A veya ACD-B olarak 2 farklı formülasyon seçeneği ile bulunmalıdır. 5-9 ml hacim aralığında ve camdan imal edilmiş olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri:

	6. Mor Kapaklı Tüpler: Tam kan/plazma elde etmek için kullanılır. Tüpler antikoagülan olarak K3/K2 EDTA içermelidir ve bu madde, homojen bir karışım sağlanmak amacıyla tüpün iç yüzeyine püskürtülmüş olmalıdır. Mor kapaklı tüplerin; K2EDTA, K3EDTA ve K2EDTA JELLİ olan çeşitli hacim ebatları olmalıdır. Tüplerin üzerindeki etikette veya tüp üzerinde tüplerin kan dolum hacimini gösteren bir işaret bulunmalıdır. Özelliğine göre pediatrik çeşitleri bulunmalıdır
7. Mavi Kapaklı Tüpler: Koagülasyon testleri için plazma eldesinde kullanılır. Tüp hacmine göre %3,2 ve %3,8 tamponlanmış sodyum sitrat konsantrasyonu olmalıdır ve bu madde homojen bir karışım sağlanmak amacıyla tüpün iç yüzeyine püskürtülmüş veya tüpler özelliğine göre sıvı formda %3,2 (0.109M/0.105M) ve %3,8(0.129M) tamponlanmış trisodyum sitrat içermelidir.1-6 ml hacim aralığında olmalıdır. Tüpün üzerindeki etikette veya tüp üzerinde tüplerin kan dolum hacimini gösteren bir işaret bulunmalıdır. Tüpler, tercihe göre sitrat ve plastiğin tepkimeye girmesini önleyecek şekilde çift cidarlı bir yapıya sahip olmalıdır ve iç yüzeydeki tüp Polipropilen (PP), dış yüzeydeki tüp ise Polietilen Tereftalat (PET) malzemeden imal edilmiş ve santrifüj koşullarına dayanıklı olmalıdır.
8. Mavi Kapaklı Ctad Tüpleri: İçerdiği teofilin, adenozin ve dipiridamol ile tamponlanmış sitrat çözeltisi sayesinde in vitro trambosit aktivasyonu önüne geçerek heparin terapisi alan hasta gruplarında doğru koagülasyon test sonuçları elde etmek için kullanılmalıdır. Tamponlanmış sodyum sitrat %3,2 (0.109M) içermelidir. 1.8-4.5 ml hacim aralığında olmalıdır. 
9. Siyah Kapaklı Tüpler: Tüpler sedimentasyon ölçüm hızı için gerekli vakum hacmine ve bu orana uygun antikoagülana sahiptir. Manuel ve otomatik sedimantasyon ölçümü için kullanılmalıdır. Manuel ölçüm için olanlar 1.6-2.4 ml hacim aralığında %3,2 veya %3,8 lik 4 NC sodyum sitrat içerikli, otomatik sistem için olanlar 1.6-5 ml hacim aralığında %3,2 lik 4 NC sodyum sitrat içerikli olmalıdır. Altın standart Westergren yöntemine göre sedimantasyon testinde kullanılan 9x120 mm siyah kapaklı tüp çeşidi bulunmalı ve camdan imal edilmiş olmalıdır.
10. Yeşil Kapaklı Heparinli Tüpler: Sodyum heparin veya lityum heparin içermelidir. Tüpler özelliğine göre lityum heparinli tiplerinde jelli (jel görevi gören ayırıcı maddeli) veya jelsiz olan çeşitleri olmalıdır. Tüpler 2-8 ml hacim aralığında olmalıdır. 
11. Gri Kapaklı Tüpler: Sodyum Florid + K3EDTA, Sodyum Florid + K2EDTA veya Sodyum Florid + Na2EDTA veya Sodyum Florid + KOx içermelidir. Kan şekeri, anti-alkali hemoglobin, şeker toleransı gibi testlerde kullanılır. 2-4 ml hacim aralığında olmalıdır.
12. Lacivert Kapaklı Eser Element Tüpleri: Demir (Fe), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Cıva (Hg), Kurşun (Pb) gibi eser elementlerin tayininde kullanılmaktadır. Serum veya plazma eldesine göre pıhtı aktivatörü, K2EDTA ya da sodyum heparin içermelidir. 6 ve 7 ml hacimlerinden biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:

	13. Pembe Kapaklı Cross Match Tüpleri: Pıhtı aktivatörü olarak silika, antikoagülan olarak K2EDTA veya K3EDTA içermektedir. 4-9 ml hacim aralığında olmalıdır.
14. Ayrıca hiçbir katkı maddesi içermeyen şeffaf katkısız vakumlu tüpler de kullanılmaktadır.
15. Tüpler en az 3000-5000 rpm santrifüje dayanıklı ve çalışılmak istenen cihazlarla uyumlu olmalıdır.
16. Tüplerdeki mevcut vakum, etikette belirtilen miktar kadar kan çekmek için yeterli olmalıdır. 
17. Tüplerin açık ucu, tüp içindeki vakumu koruyacak şekilde lastik/kauçuk veya membran içeren burgulu/burgusuz kapaklarla kapatılmış olmalıdır. 
18. Tüp kapaklarının kauçuk kısımları, iğnenin tüpe kolay girebilmesini sağlayacak, iğnenin kendiliğinden geri atmasına sebep olmayacak, iğnenin ikinci ucundaki kauçuğa zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
19. Tüp üzerindeki conta kapak ve koruyucu plastik kapak kullanıcının işlemleri sırasında kullanıcının kontrolü dışında kendiliğinden açılmayacak ve/veya işlemin ya da ilgili numunenin işlenmesini yapılmasını engellemeyecektir.
20. Açıldığında içeriği sıçratmayacak şekilde tasarlanmış emniyet kapağı olmalıdır. Ayrıca kapağın üst kısmı kanın ele bulaşmasını engelleyecek şekilde olmalıdır. Bu emniyet kapağının testlerin sonuçlarını etkileyecek girişimlerde bulunmayacak yapıda olduğu belgelendirilmelidir.
21. Jelli (jel görevi gören ayırıcı maddeli)  tüplerde;  tüplerin jel içeriği homojen olmalı, hava kabarcığı içermemeli ve seruma partikül bırakmamalıdır.
22. Jel serumdaki spesifik biyokimyasal değerlerin ve terapötik ilaç düzeylerinin stabilitesini oda ısısında en az 8 saat kadar +4 derecede 7 güne kadar etkilemeyecek olmalıdır.
23. Koagülasyon tüpleri (Sitratlı tüpler) çift cidarlı olmalı bu özelliği sertifikalandırılmalıdır. 

	Genel Hükümler:

	24. Tüplerin üzerindeki etikette veya tüpün üzerinde; steril olduğu, kimyasal madde içeriği, son kullama tarihi, lot numarası, katolog numarası, tüpün çekeceği kan miktarı, kan seviyesini gösterir çizgi (kan miktarı bu işaretten +- %10 dan fazla sapma göstermemelidir, minumun çizgi olanlarda kan miktarı +%20’den fazla sapma göstermemelidir), üretici firma adı ve adresi olmalıdır.
25. Kuruma bağlı olmayan nedenlerle (transfer, depolama, üretim hataları) kusurlu çıkan tüplerin yenileriyle değiştirileceği firma tarafından taahhüt edilmelidir.
26. Tüplerin miadı kuruma tesliminden itibaren son kullanım tarihine kadar olan süre 2/3 oranından daha az olmamalıdır.

	Genel Hükümler:

	27. Tüpler CE belgesine sahip olmalı, üretici firmanın ISO 0901 veya TSE koşullarına uygun olduğu belgelenmeli ve Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası olmalıdır.
28. Tüpler DIN-ISO6710 standartlarına uygun olmalıdır. Tüpler MDD93/42 EEC veya IVDD 98/79/EC ihtiyaçlarını karşılamalıdır.
29. Teklif veren firma ithalatçı firmadan alınmış Yetki Belgesi ile birlikte ithalatçı firmanın Distiribitörlük Belgesini sunmalıdır.
30. Tüpler en fazla 50-100’lük paketlerde, plastik veya köpük zemin üzerinde yuvalara yerleştirilmiş olarak dik durmalıdır. Paket üzerinde, paket içeriğini tanımlayan barkotlama olmalıdır.
31. Tercih edilen tüplerin daha önceden yapılmış validasyon çalışmalarını belgelemeleri gerekmektedir.
32. Kurumun Pre-Analitik sürecinde yaşanabilecek olumsuz durumları minimize edebilmek için gerekli görülen durumlarda ürünlerin tedariğini sağlayacak üretici firma tarafından kurumun Pre-Analitik sürecini gözlemleyerek laboratuvar sorumlulularına hata kaynaklarını ve çözümlerini raporla belgelendirmelidir.
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