SMT4211-KELEBEK SET, VAKUMLU
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Analizler için hastadan kan almada kullanılır.  

	Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Vakumlu kelebek setler özelliğine göre holder ve luer adaptörlü ya da sadece luer adaptörlü olmalıdır.
3. Vakumlu kelebek setler 21 G için yeşil, 23 G için mavi 25 G için koyu mavi olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	4. Kelebek setlerin hortumları lateks içermemeli ve kolayca kıvrılabilmelidir.
5. Vakumlu kelebek setler özellikle deforme olmuş deri yüzeylerinden, ince ve zor damarlardan kan alımı için kullanıcıya büyük konfor sağlamalıdır.
6. Vakumlu kelebek setler; sahip oldukları güvenlik mekanizması kan alınır alınmaz hemen aktive edilebilir olmalı ve iğne batma yaralanmalarına karşı tam koruma sağlamalıdır.
7. Vakumlu kelebek setler güvenlikli kelebek set özelliğinde olmalıdır.
8. Hortum uzunlukları   17 cm ve 32 cm arasında olmalıdır.)
9. Kelebek setler holdera takılmaya uyumlu olmalıdır. 
10. [bookmark: _GoBack]Kelebek setler, kan alımından sonra setin holderdan ya da damardan çıkarılması veya atılması esnasında oluşabilecek yaralanmaları engelleyen, koruyucu şeffaf kılıfı veya kelebek setine entegre bir koruyucu kılıfı bulunmalıdır.
11. Kelebek setler tüpün geri kaçması, iğnenin holderdan çıkması gibi kan alma işlemi sırasında oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla vakumlu tüplerle ve holderler ile tam uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Kelebek setlerin kutularında sterilite ile CE işareti, lot numarası ve son kullanma tarihi, üretici firma adı ve adresi, şematik kısa kan alma kılavuzunu da içeren bir etiket olmalı; üretici firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası bulunmalıdır. 
13. Tüm malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun gösterilmesi amacıyla şartnamedeki tüm özellikleri taşıyan firma orjinal kataloğu, firma kaşesi basılarak ilgili birime teslim edilecektir.
14.  Kurumun Pre-Analitik sürecinde yaşanabilecek olumsuz durumları minimize edebilmek için gerekli görülen durumlarda ürünlerin tedariğini sağlayacak üretici firma tarafından kurumun Pre-Analitik sürecini gözlemleyerek laboratuvar sorumlulularına hata kaynaklarını ve çözümlerini raporla belgelendirmelidir.
15. En az iki saat boyunca medikasyon verilmesine uygun olduğu dökümante edilebilmelidir. 
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