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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, dokuda minimum termal hasar yaratarak, kesme, koagülasyon, ince diseksiyon ve doku tutma işlerini yapabilmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürünün   şaftı en az 9cm olmalıdır. 
3. Ürünün kablolu veya kablosuz çeşitleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürünün ucu en az 47,000 Hz frekansla, en az 50-120µ genişliğinde titreşme özelliğine sahip olmalıdır. 
5. Ürünün aktif bıçak kısmı titanyum veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.
6. Ürün en az 5mm çapındaki vasküler yapıları koagüle edip kesebilmelidir.
7. Ürün ergonomik ve farklı şekillerde tutuşa uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
8. Ürünün ucu eğri bir bıçak ve teflon içeren doku tutucudan oluşmalıdır. 
9. Ürünün şaftı ısı yalıtımı sağlayan malzeme ile kaplı olmalıdır. 
10. Ürünün makası kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu için istenildiğinde ayak pedalı, istenildiğinde el aktivasyonu ile kullanılabilmelidir veya kullanım kolaylığı için tamamen kablosuz ve bağımsız, mobil bir sistem olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Prob tek kullanımlık olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır.
12. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır.
13. Problar sağlık tesisinde bulunan cihazlarla uyumlu olmalıdır.








