

SMT4310- KILAVUZ KATETER, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ
	SMT Temel İşlevi: 
	1.  Girişimsel radyolojik işlemlerde, mikrokateter, mikrobalon, kement vb. malzemelere kılavuzluk etmek amacı ile üretilmiş olmalıdır.

	SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateterin 5- 9F aralığında seçenekleri olmalıdır.
3. 5F kalınlığındaki kateterlerin iç lümeni en az 0,058inç, 6F kalınlığındaki kateterlerin iç lümeni en az 0,070inç, 7F kalınlığındaki kateterlerin iç lümeni en az 0,078inç ölçülerinde, 8F kalınlığındaki kateterlerin iç lümeni en az 0,088inç, 9F kalınlığındaki kateterlerin iç lümeni en az 0,098inç ölçülerinde olmalıdır. 
4. Kateterin şaft uzunluğu en az 50cm uzunluğa sahip olmalıdır.
5. Değişik işlemlerde kullanılmak üzere değişik uç biçimlerine sahip seçenekleri olmalıdır. (Düz, MPC, MPD, Renal DC, Hockey stick, Crossover vb.)
6. Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden yapılmış olmalıdır.
7. Kateterin bağlantı ucu (hub’ı) universal “luer lock” sistemine uygun plastikten mamul ve üzerinde French numarası, iç lümen çapı ve uç tipi uluslararası renk kodlarına uygun olarak belirtilmiş olmalı veya yazılı olmalıdır. Bu bilgiler ayrıca ambalaj üzerinde de bulunmalıdır.
8. Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden üretilmiş ve paslanmaz çelik ağ ile örülmüş olmalıdır. Bu özelliği sayesinde uzun süreli kullanım esnasında bile kolayca deforme olmamalıdır.
9. Kateterin 5- 9F aralığında seçenekleri olmalıdır.
10. 5F kalınlığındaki kateterlerin iç lümeni en az 0,058inç, 6F kalınlığındaki kateterlerin iç lümeni en az 0,070inç, 7F kalınlığındaki kateterlerin iç lümeni en az 0,078inç ölçülerinde, 8F kalınlığındaki kateterlerin iç lümeni en az 0,088inç, 9F kalınlığındaki kateterlerin iç lümeni en az 0,098inç ölçülerinde olmalıdır. 
11. Kateterin şaft uzunluğu en az 50cm uzunluğa sahip olmalıdır.
12. Değişik işlemlerde kullanılmak üzere değişik uç biçimlerine sahip seçenekleri olmalıdır. (Düz, MPC, MPD, Renal DC, Hockey stick, Crossover vb.)


	Teknik Özellikleri: 

	13. Kateterin tork kontrolü yüksek olmalıdır.
14. Kateterin tüm gövdesi ve hafızası örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır.
15. Önceden şekillendirilmiş uçlarının damara girişte yönlendirilirken kılavuz tel ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli plastik hafızası olmalıdır.
16. Kateterin ucu, damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyoopak, atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır.
17. [bookmark: _GoBack]Kateterin bağlantı noktası (hub) kullanılan kılavuz telin kateterin içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
18. Kateter en az 750 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
19. Kateter fluoroskopi altında görünürlüğü yüksek olmalı ve bu sayede kateterin fluoroskopi altında kullanıma uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	20. Kateterlerin çapı, uzunluğu ve kılavuz tel çapı hub üzerinde yazılı olmalıdır.
21. Kateter ambalajının içerisinde iken dışarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön tarafı saydam olmalıdır.
22. Ürün orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
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